一、高清电子肠镜加长型（粗活检孔道）1条

1、\*CCD顺次成像

2、\*HDTV高清图像，具有特殊光观察功能

3、\*Dual Focus双焦点模式，一键切换使用简捷

4、\*具有副送水功能

5、\*具有RIT进镜状态实时反馈功能(智能弯曲、强力传导、可变硬度)

6、\*具有内镜导航功能

7、\*导光插头一键插拔功能，全防水设计

8、\*视野角（常规焦距）≥170度、视野角（近焦模式）≥160度

9、弯曲角度上≥180度，下≥180度，左≥160度，右≥160度

10、先端外径≤13.2mm, 插入部外径≤12.8mm

11、景深（常规焦距）≥9mm-100mm、景深（近焦模式）≥4mm-9mm

12、钳子管道内径≥3.7mm、最小可视距离≤3mm

13、插入部有效长度1680mm，全长2005mm

二、高清电子肠镜加长型（细活检孔道）1条

1、\*CCD顺次成像

2、\*HDTV高清图像，具有特殊光观察功能

3、\*具有副送水功能

4、\*具有RIT进镜状态实时反馈功能(智能弯曲、强力传导、可变硬度)

5、\*导光插头一键插拔功能，全防水设计

6、\*视野角≥170度

7、弯曲角度上≥180度，下≥180度，左≥160度，右≥160度

8、先端外径≤12.2mm, 插入部外径≤12.0mm

9．景深≥5mm-100mm

10．钳子管道内径≥3.2mm、最小可视距离≤3mm

11、插入部有效长度1680mm、，全长2005mm