# 显微镜参数

用途：可作普通染色切片的明场观察，用于临床诊断和科研工作；

- 工作条件

1.1  适于在电源220V（10%）/50Hz、气温5℃～40℃和最大相对湿度80%的环境条件下运行；

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座；

- 主要技术指标

2.1  研究级正置显微镜；

2.1.1  研究级正置显微镜，可作明场观察；

*2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；

2.1.3  调焦系统：载物台垂直运动方向距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米；

*2.1.4  观察镜筒：超宽视场三目观察筒，倾角为30°；

2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，高亮度LED(强度大于12V100W卤素灯)，可选配加装色温调整滤光片；

2.1.6  物镜：万能平场半复消色差物镜

2X（N.A. 0.06，W.D. 5.8）

4X（N.A. 0.13，W.D. 17）

10X（N.A. 0.3，W.D. 10）

20X（N.A. 0.5，W.D. 2.1）

40X（N.A. 0.75，W.D. 0.51）

2.1.7  载物台：人机工程学、右手、低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；

2.1.8  目镜：10X目镜，带屈光度校准，视场数≥26；

2.1.9  物镜转盘：六孔物镜转盘；

2.1.10  摇摆式聚光镜, N.A. 0.9-0.16；