输液泵技术参数

| 1.安全规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 |  |  |  | 规格 |  |
| 电击防护类型 |  |  |  | Ⅰ类，含内部电源供电的设备 |  |
| 电击防护程度 |  |  |  | BF型普通设备 |  |
| 进液防护等级 |  |  |  | IP42 |  |
| 工作模式 |  |  |  | 连续运行 |  |
| 移动等级 |  |  |  | 非便携式设备 |  |
| 2.环境规格 |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 规格 |  |  |  |
| 工作温度 |  | 10℃~30℃ |  |  |  |
| 工作湿度 |  | 30%~75% |  |  |  |
| 工作大气压力 |  | 860~1060hPa |  |  |  |
| 贮运温度 |  | -40~+55℃ |  |  |  |
| 贮运湿度 |  | ≦93%、无冷凝 |  |  |  |
| 贮运大气压力 |  | 500~1060hPa |  |  |  |
| 3.电气规格 |  |  |  |  |  |
| 电源电压 |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 规格 |  |  |  |
| 交流电压 |  | 220V±22V |  |  |  |
| 直流电压 |  | 9.6V±1.6V |  |  |  |
| 频率 |  | 50Hz±1Hz |  |  |  |
| 电池 |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 规格 |  |  |  |
| 电池数量 |  | 1个 |  |  |  |
| 电池类型 |  | 镍氢蓄电池 |  |  |  |
| 最大功率与使用时间 |  | ≦20VA，充满电后在30ml/h可连续工作3小时以上 |  |  |  |
| 充电时间 |  | 电池连续充电时间不小于8小时 |  |  |  |
| 4.硬件规格 |  |  |  |  |  |
| 整机 |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 规格 |  |  |  |
| 整机尺寸 |  | 160×126×215mm（长×宽×高） |  |  |  |
| 重量（不含电源线） |  | ≈3.0kg |  |  |  |
| 液晶显示屏 |  |  |  |  |  |
| 类型 |  | 彩色LCD |  |  |  |
| 尺寸 |  | 4.2英寸 |  |  |  |
| LED指示灯 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  | 3个 |  |  |  |
| 保险管 |  |  |  |  |  |
| 规格 |  | Φ5×20mm 2A |  |  |  |
| 接口 |  |  |  |  |  |
| 交流电源接口 |  | 1个 |  |  |  |
| 5.基本参数 |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 规格 |  |  |  |
| 输液速度范围 |  | 1~1100ml/h |  |  |  |
| 预置输液量范围 |  | 1~9999ml |  |  |  |
| 增量 |  | <1000 ml/h 为0.1ml；≥1000ml/h为1ml |  |  |  |
| 输液模式选择 |  | 速度模式、时间模式、体重模式 |  |  |  |
| 毫升/小时模式 |  | 流速：1ml/h~1100ml/h |  |  |  |
| 时间模式 |  | 时间：1~99小时59分钟；预置量： 1~9999ml |  |  |  |
| 滴/分模式 |  | 流速：1~366滴/分；预置量： 1~9999ml |  |  |  |
| KVO |  | 4ml/h |  |  |  |
| 快排/快输流速 |  | 700ml/h |  |  |  |
| 输液精度 |  | ±5% |  |  |  |
| 显示信息 |  | 输液速度、预置量、累计量、电池容量、交流电源连接指示、输液器品牌、实时压力显示、输液状态指示等。 |  |  |  |
| 报警信息 |  | 输完、KVO、无操作、阻塞、气泡、开门、欠压、速度异常、滴数异常等。 |  |  |  |
| 气泡测量 |  | 当气泡探头测到气体体积超过40ul时，泵才发出报警 |  |  |  |
| 输液压力 |  | 可产生最大压力为1860kPa，阻塞报警压力阈值范围60~180kPa。 |  |  |  |
| 6、阻塞发生后，泵发出报警的时间和压力值 |  |  |  |  |  |
| 流速 | 阻塞值（MPa） |  | 报警响应时间（小时/分/秒） |  | Bolus（g） |
| 1ml/h | ≦0.08 |  | ≦1/15/0 |  | ≦0.94 |
| 25 ml/h | ≦0.08 |  | ≦0/2/23 |  | ≦0.87 |
| 1100 ml/h | ≦0.08 |  | ≦0/0/5 |  | ≦0.56 |