晨检仪招标技术规格

由于科室质控工作需要，拟购置放射治疗加速器用晨检仪7套，具体技术规格要求如下：

| 编号 | 条目 | 招标规格 | 招标响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.硬件规格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 阵列 |  |  |  |
| 1.1.1 | ★探头类型 | 适用于辐射剂量测量的半导体或电离室探头 |  |  |
| 1.1.2 | ★探头数量 | ≥8 |  |  |
| 1.1.3 | ★探头分布区域大小 | ≥20x20 cm |  |  |
| 1.1.4 | 电离室探头体积 | ≤0.65cm3 |  |  |
| 1.1.5 | 探头灵敏度 | ≤3.5 nC/Gy |  |  |
| 1.1.6 | ★无线操作 | 无须电缆连接，自带无线操作功能。 |  |  |
| 1.1.7 | ★测量方式 | 可独立进行测量，无需连接电脑 |  |  |
| 1.2 | 适用能量范围 |  |  |  |
| 1.2.1 | ★光子 | 4 MV - 25 MV |  |  |
| 1.2.2 | ★电子线 | 4 MeV - 25 MeV |  |  |
| 1.3 | 适用剂量率范围 |  |  |  |
| 1.3.1 | 最小剂量率 | ≤ 1.0 Gy/min |  |  |
| 1.3.2 | 最大剂量率 | ≥ 10 Gy/min |  |  |
| 1.4 | 电器元件 |  |  |  |
| 1.4.1 | 联接 | RS232串口、USB、LAN联接 |  |  |
| 1.4.2 | 电源 | 为晨检仪充电, 100-240 VAC, 50-60 Hz |  |  |
| 1.4.3 | 供电 | 可充电电池，可无线操作时间：≥5-6小时 |  |  |
| 1.5 | 温度气压 |  |  |  |
| 1.5.1 | 修正方式 | 自动进行温度气压修正 |  |  |
| 2、软件规格 |  |  |  |  |
| 2.1 | 规格 |  |  |  |
| 2.1.1 | ★应用程序 | 可满足常规QA的要求，包括加速器常规QA参数中心轴剂量、均整性、楔形角、对称性和射线质等 |  |  |
| 2.1.2 | ★数据分析 | 可进行各种数据分析，包括：测量数据自动保存与高级数据库中。用户观察加速器各参数的变化趋势。 |  |  |
| 2.1.3 | 网路访问数据 | 日常使用非常方便通过网络随时调用分析功能 |  |  |
| 2.1.4 | 报告功能 | 用户可任意选定时间生成报告 |  |  |
| 2.1.5 | ★数据输出 | 测量数据可以标准格式导出以备进一步处理 |  |  |
| 2.1.6 | ★连接加速器数量 | 无限制 |  |  |
| 2.2 | 标定 |  |  |  |
| 2.2.1 | ★阵列标定 | 软件向导协助用户完成探头相对灵敏度标定，并存于电脑中 |  |  |
| 2.2.2 | QA照射野 | 参考照射野中心输出剂量标定 |  |  |
| 2.2.3 | 温度 | 集成温度传感器测量实时校正 |  |  |
| 2.2.4 | 气压 | 集成气压传感器测量实时校正 |  |  |
| 3、QA 服务器 |  |  |  |  |
| 3.1 | 规格 |  |  |  |
| 3.1.1 | 硬件配置 | 戴尔DELLXPS17-9700 17英寸4K防蓝光全面屏设计触屏笔记本电脑(i7-10875H 32G 1T RTX2060MQ 6G)银，2台 |  |  |
| 4、附件 |  |  |  |  |
| 4.1 | 规格 |  |  |  |
| 1.6.1 | 存储站 | 带有连接至电脑的接口（RS232串口、USB、LAN）并且可连接至主电源充电 |  |  |
| 1.6.2 | 充电电池 | 为晨检仪供电 |  |  |
| 1.6.3 | 电源 | 连接晨检仪，为晨检仪供电, 100-240 VAC, 50-60 Hz |  |  |
| 1.6.3 | 电池充电器 | 为晨检仪电池充电, 100-240 VAC, 50-60 Hz |  |  |
| 5、保修 |  |  |  |  |
| 5.1 | 规格 |  |  |  |
| 5.1.1 | ★硬件 | 晨检仪、充电电池、存储站、电源、充电器等相关硬件提供免费全保修3年(包含意外损坏)，发生故障后如预计无法在一周内修复，需在损坏3天内提供备用机 |  |  |
| 5.1.2 | ★软件 | 晨检仪相关软件免费保修3年，包含3年内的软件免费升级 |  |  |