高压灭菌器技术参数

1. 用于手术室手术器械的灭菌消毒。
2. 腔体深度≥ 43 cm、有效容积≥28升
3. 腔体：腔体采用电抛光316L不锈钢制造。
4. 机器灭菌过程达到温度和压力双重匹配；阶梯式升温模式，确保腔体内热度均匀分布、灭菌安全可靠。
5. 配备高效的膜片式负压真空泵，通过空气换热器迅速冷却腔体内抽出的气体，确保真空泵维持高效，无需外接上下自来水而起到降温作用。
6. 提供多次预真空和后真空干燥功能。最高真空度＜4 kPa，干燥后对于实心负载含水量不超0.2%，对于多孔渗透性负载含水量不超1.0%。
7. 配置强力储能式蒸汽发生器：316L不锈钢材质。
8. 多功能控制面板：彩色LCD液晶屏幕，实时显示灭菌程序、压力、温度及时间等信息。
9. 具有过热保护功能、过压保护功能、缺水保护提醒功能。
10. 包含5个预设程序、2个检测程序，在符合国家灭菌规范的情况下，可根据灭菌需求，自定义灭菌程序，可适用于手术室消毒手术包及手术器械。
11. 灭菌循环次数计数器：技术范围从0到999并可重置为零。
12. 机械式门锁与电子双重保险锁：电磁锁在腔内有压力的情况下保证锁定门把手；门锁失效保护装置确保在腔内高温高压不会在工作中外泄。
13. 标配内置打印机，实时记录灭菌全过程。
14. USB和互联网接口可用来传输或转存至少200个灭菌记录。实时监测灭菌周期，完美实现追溯功能。