交叉配血实验成像工作站技术参数

一、拟选择的仪器设备主要功能、特点、售后服务情况等

●仪器条件

电压波动范围:220-240V，正常室温（25℃±2），湿度不超过85%。

●主要技术指标

用途：该仪器主要用于观察组织形态和教学及多人会诊。

- 主机

1.1显微镜主机机身，

*1.1.1光学系统:无限远校正光学系统，齐焦距离>45mm

*1.1.2具有明场观察功能 ,主机机身设置有快捷拍摄按钮，无需转换，快速实时拍摄

1.1.3照明装置：100W卤素灯照明或者LED光源

1.1.4内置可提供最佳数字成像的“复眼”光学系统，内置白色平衡片，减光片.

1.2聚光镜:多功能聚光镜，标有对应物镜数值孔径的数字刻度

1.3物镜转盘：≥六孔物镜转盘

1.4：载物台：抗氧化表面，耐酸碱腐蚀抗磨损，大行程，支持双片单手操作

1.5行程：不小于150mm×240mm,75mm×50mm.

1.6水平X-Y移动把手：左右手可选，操作高度可调，降低高度不低于2cm

*1.7三目观察镜筒：三档分光，支持视野数≥25mm，支持升级拍照系统。

1.7.1观察筒可360度旋转

1.7.2目镜：防霉型宽视野目镜10X，双目屈光度可单独调节

1.8物镜系统

1.8.1高档平场消色差物镜10倍（N.A.0.25，W.D.10.5mm）

1.8.2高档平场消色差物镜20倍（N.A.0.4，W.D.1.2mm）

1.8.3高档平场消色差物镜40倍（N.A.0.65，W.D.0.56mm）

1.8.4高档平场消色差物镜100倍（N.A.1.25，W.D.0.56mm）

2.1共览：双人共览装置是并列成直线型或者面对面型，每个观察口可保持亮度高度均一，装置内指示针可360°旋转，且二种颜色可随意改变，亮度可调节。。

*2.2升级功能：可升级电动（物镜转盘和聚光镜）、暗场、相差等观察方式，预留照相接口

3.高分辨率彩色制冷型显微专用数码相机：

*3.1 高端成像系统，最大图像分辨率：≥1600万；

*3.2 芯片尺寸：≥2/3英寸；

3.3 测光方式：全幅，30% ，1%，0.1%；

3.4 测光模式：手动，自动，超级荧光自动（SFL）；

*3.5 制冷模式：Peltier制冷，低于环境20℃。

*3.6 图像处理软件：可实现荧光信号叠加、大图拼接、景深扩展、图像内容标注、标尺定标等功能；

3.7 图像处理工作站：I5处理器、1TB硬盘、独立显卡、22英寸显示器；

三、.配置

3.1显微镜主机                                       一台

3.2透射明场照明系统                                 一套

3.3物镜10X、20X、40X、100X、                        各一颗

3.4双人共览装置                                     一套

3.5图像采集系统                                     一套

3.6必备的附件、配件、专用工具、消耗品等

四、技术服务

4.1安装、调试及培训

4.11在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

4.12卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

4.2验收及验收标准

4.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权利委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。

4.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

4.3维修及技术服务

4.3.1自仪器验收合格日起，卖方向买方提供年或以上免费保修服务。在保修期内，属质量问题4所发生的一切费用由卖方承担。

4.4.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器保修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

4.3.3卖方在国内必须有专业的维修工程师，能有效的保证售后维修服务。

5.交货地点：用户指定地点