一、高频电刀 2台

1用于所有内镜治疗，用于所有消化内镜下治疗：用于内镜下息肉切除、早癌切除、内镜下隧道POEM、STER、ESD等手术。

2 具有单极电切、电凝功能

3具有双极电切、电凝功能 4 具有内镜专用电切模式≥2种 5 可升级同品牌氩气刀 6 可升级冲洗功能

7 可升级水刀功能，适用ESD、POEM、STER手术

8 控制方式 - 电脑控制输出、自动调节输出功率

9 模块设计 - 开放式模块设计，可由医院自行选配功能、为今后发展留有升级空间

10 显示方式 - 彩色液晶信息显示，可预览所选切割、凝血模式作用于组织的效果，集中显示使用器械的参数简化操作，中文故障报警显示

11 全中文显示 - 清晰的详细中文对话框显示-程序列表、信息/帮助提示、故障描述

12 程序设置-可根据不同手术或医生要求预置≥50组手术程序，方便手术设置，智能自动器械识别即插即用功能

13 高频、低频泄漏电流安全报警系统

HF漏电流≤150毫安

LF漏电流≤ 50 微安 14 自动监测系统-实时监测主机及配件的工作状态，有故障自动中文显示故障信息伴有声光报警 15 病人负极板安全监测系统

16 具有新生儿负极板监测系统

17 低电压设计 最高电压 ≤4500V

18 凝血模式：

18.1单极凝血最大功率 ≥120W 18.2双极凝血 ≥120W

19内镜切割 ≥400W

20具有CFDA认证，且具有CE或FDA认证

21 技术服务

现场安装调试、人员操作培训

中文操作手册，英文维修手册

22：单套配置：

22.1 高频手术系统主机 1

22.2 高频连线 1

22.3 双脚踏开关 1

22.4 一次性负极板　　　 5

22.5 负极板连线 1

22.６　台车　　　　　　　１