全自动流式样本制备仪技术参数

1．工作条件：

1.1电源要求: 100-240VAC（50-60Hz）

1.2环境温度:18-30℃

1.3在相应湿度15-80%的环镜下工作

2. 设备用途：

2.1用于临床流式细胞仪样本制备

3. 技术规格和参数：

3.1 能与市面常规流式细胞仪配套，可读取标准条形码标签，实现样本制备自动化

3.2 采用针刺方式采血，试管无需开口

3.3 样本上样体积:50 μL

3.4 每管试剂种类：≥6种

3.5 样本上样精密度：CV ≤ 3%,样本携带污染：≤ 0.2%

3.6 单次处理样本≥40个真空管

4．售后服务：

4.1设备现场调试与培训，提供中文说明书。设备如需试验台需设备厂家提供。

4.2 设备故障24小时内上门维修。