试剂保存冰箱技术参数

一、主要技术指标

1.工作条件：常温常湿条件，电压220V±10%，50Hz；

2.立式；

*3.温度范围：冷藏室:2℃～14℃(环境温度: 35℃)，冷冻室:-20℃～-30℃(环境温度: 30℃）；独特的循环除霜系统，防止温度上升；带有“门加热”线的双层观察窗设计，通过控制面板可进行零度校准；

*4.外部尺寸(W×D×H) ≥800×600×1805 mm；

*5.有效容积：冷藏室≥340L，冷冻室≥82L ；

6.净重≥126kg；

7.耗电量(220V,50Hz) ≥350W；

8.隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡；

9.外部材料：彩色涂层钢板；

10.内部材料：冷藏室：不锈钢；冷冻室：彩色铝板；

11.搁架：冷藏室：2个(大)3个(小)；冷冻室：1个；

12.温度控制：微电脑控制；

*13.压缩机：2个；

14.检测孔：2个，直径30mm；

15.脚轮：4个脚轮，(2个可调节)；

*16.制冷剂：HFC；

*17.报警系统：高/低温报警、门检查、存储备份、自我诊断、远程报警接点 (DC30V，2A)、门锁；

18.制造厂家唯一授权书。

二、标准配置

1.主机       1台；

2.钥匙       1套；

3.除霜冰铲   1把；

4.说明书、保修卡各1套。

三、技术资料

详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料。

四、技术服务和培训

卖方须到买方提供的现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。

五、服务及保修、验收及验收标准

1.免费上门保修，整机免费保修期壹年，终身维护。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2.按出厂标准及国家相关规定验收。

3.设备验收合格后，双方在验收文件上签字。

六、交货地点：用户指定地点.

七、交货日期：用户指定时间.

血标本保存冰箱技术参数

一、主要技术指标

1.工作条件：常温常湿条件，电压220V，50Hz；

2.立式：（外部尺寸W×D×H）≤900×600×1790mm

*3.温度范围： 2℃～14℃(环境温度: -5～35℃)

*4.有效容积：≥489L。

5.净重≥141kg；

*6.耗电量(220V,50Hz)，215W；

7.隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡；

8.外部材料：彩色涂层钢板；

9.内部材料：不锈钢板；

10.搁架：5个漆包钢丝搁架；承载量：50公斤/个；

11.门：2扇双层吸热玻璃门

12.制冷方式：强制冷空气循环

13.压缩机：200W（全密封型）

14.温度控制：微电脑控制；

*15.除霜系统：强制除霜，全自动

16.制冷剂：HFC；

*17.报警系统：视/听双重报警、高/低温报警、门检查、断电报警、远程报警接点；如果内部温度异常，电路保护装置会自动关闭风扇电机或加热器。

二、标准配置

1.主机       1台；

2.钥匙       1套；

3.说明书、保修卡各1套。

三、技术资料

详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料。

四、技术服务和培训

卖方须到买方提供的现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。

五、服务及保修、验收及验收标准

1.免费上门保修，整机免费保修期壹年，终身维护。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2.按出厂标准及国家相关规定验收。

3.设备验收合格后，双方在验收文件上签字。

六、交货地点：用户指定地点.

七、交货日期：用户指定时间.

*项必须满足