脉动真空灭菌器参数要求

1. 用于手术室手术器械的灭菌消毒。
2. 有效使用容积≥ 85升
3. 功能控制面板，彩色LCD液晶屏幕，实时显示灭菌程序、压力、温度及时间等信息。智能化显示故障信息。
4. 有过热保护功能、过压保护功能、缺水保护提醒功能。
5. 灭菌程序：5个预设程序、2个检测程序，在符合国家灭菌规范的情况下，可根据灭菌需求，自定义灭菌程序，可用于手术室消毒手术包及手术器械。
6. 灭菌后小负载时和满负载时织物干燥度质量增加应不超过1%，金属负载时干燥度质量增加应不超过0.2%。
7. 腔体采用电抛光316L不锈钢制造。
8. 标配内置打印机，实时打印结果，记录灭菌全过程。
9. USB和互联网接口可用来传输或转存至少200个灭菌记录。实时监测灭菌周期，完美实现追溯功能。