储血专用冰箱（血浆）

一、主要技术指标

1.工作条件：常温常湿条件，电压220V±10%，50Hz；

2.立式：（外部尺寸W×D×H）≤804×772×1802mm

*3.有效容积≥482升；

4.制冷剂： HFC；

5.隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡；

*6.制冷性能：-25℃—- 40℃（每档1℃）（环境温度+30℃）；

7.耗电量：（220V，50HZ） 240W；

8.蒸发器：盘管式；

9.报警系统：电池，风扇寿命提醒功能，高/低温报警、断电报警，远程报警接点（DC30V 2A）；

10.外门/外门锁：2扇，隔热材料带磁性门封条，1个门锁，2个可加独立挂锁的门栓；

11.外部材料：彩色涂层钢板（防腐）；

12.温控方式：微电脑控制；

13.检测孔：1个，直径30mm（背部）；

14.制造厂家唯一授权书。

二、标准配置

1.主机      1台；

2.钥匙      1套；

3.除霜冰铲  1把；

4.抽屉式储存盒    上层6个，下层4个；

5.说明书、保修卡各1套。

三、技术资料

详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料。

四、技术服务和培训

卖方须到买方提供的现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。

五、服务及保修、验收及验收标准

1.免费上门保修，整机免费保修期3年，终身维护。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2.按出厂标准及国家相关规定验收。

3.设备验收合格后，双方在验收文件上签字。

六、交货地点：用户指定地点.

七、交货日期：用户指定时间.

*项必须满足