**HP招标参数**

1. **规格：**1人份、10人份、20人份、40人份、50人份、100人份
2. **剂型\*：**条型、卡型
3. **样本\* ：**血清、血浆
4. **方法学\* ：**胶体金免疫层析法
5. **检验原理\* ：间接法**
6. **储存条件\* ：**2-30度，密封干燥
7. **有效期 ：**24个月
8. **标本加样量\*：**10ul
9. **结果观察：** 15-20分钟
10. **阳性符合率：** 10份阳性参考品检测结果不得出现假阴性
11. **阴性符合率：** 20份阴性参考品检测结果不得出现假阳性
12. **灵敏度：** 三份稀释参考品，1#至少应检出1：16；2#至少应检出1：32；3#至少应检出1:64
13. **精密度：**平行测定10次，显色均一，结果均为阳性
14. **稳定性：**根据行业要求进行阴、阳性符合率、灵敏度、精密性进行检定
15. **服务要求\*：** 产品使用问题配备专业售后团队解答及问题处理、配备全国范围协助工程师。取样时效：一日之内≥1次上门取样。物流运输：投标人提供专业生物样本物流公司，全国区域当日响应能力；