磁共振加速器晨检仪招标技术规格

| 编号 | 条目 | 招标规格 | 招标响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.硬件规格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 阵列 |  |  |  |
| 1.1.1 | ★磁共振兼容性 | 可在1.5T磁场环境下正常使用 |  |  |
| 1.1.2 | ★探头类型 | 适用于辐射剂量测量的半导体和电离室探头 |  |  |
| 1.1.3 | ★探头数量 | ≥21 |  |  |
| 1.1.4 | ★探头分布区域大小 | ≥20x20 cm |  |  |
| 1.1.5 | 电离室探头体积 | 0.3mm3 ～ 0.6mm3 |  |  |
| 1.1.6 | ★半导体探头有效尺寸 | ≤0.8mm x 0.8mm |  |  |
| 1.1.7 | 探头灵敏度 | > 30 nC/Gy |  |  |
| 1.1.8 | 水平调节 | 水平调节器及显示窗 |  |  |
| 1.2 | 建成板 |  |  |  |
| 1.2.1 | 材料 | 聚丙烯 |  |  |
| 1.3 | 适用能量范围 |  |  |  |
| 1.3.1 | ★光子 | Co-60 - 25 MV |  |  |
| 1.3.2 | ★电子线 | 6 MeV – 25 MeV |  |  |
| 1.4 | 电器元件 |  |  |  |
| 1.4.1 | 联接 | RS232 和 USB 串口联接 |  |  |
| 1.4.2 | 电源/数据线 | 25米 |  |  |
| 1.4.3 | 电源 | 100-240 VAC, 50-60 Hz. |  |  |
| 1.5 | 温度测量 |  |  |  |
| 1.5.1 | 测量范围 | 0-50度 |  |  |
| 1.5.2 | 准确度 | ±2度 |  |  |
| 1.5.3 | 可测最小温差 | ≤0.015度 |  |  |
| 1.5.4 | 显示分辨率 | ≤0.1度 |  |  |
| 1.6 | 气压测量 |  |  |  |
| 1.6.1 | 测量范围 | 15-1150kPa |  |  |
| 1.6.2 | 准确度 | ±2kPa |  |  |
| 1.6.3 | 可测最小气压差 | ≤0.00355kPa |  |  |
| 1.6.4 | 显示分辨率 | ≤0.01kPa |  |  |
| 1.7 | 电源 |  |  |  |
| 1.7.1 | 类型 | 交直流电源适配器 |  |  |
| 1.8 | 电缆 |  |  |  |
| 1.8.1 | 电缆 | 25米专用数据线，3根 |  |  |
| 1.8.2 | 升压器 | MR DAILYQA3专用升压器，3套 |  |  |
| 1.9 | 控制盒 |  |  |  |
| 1.9.1 | 控制盒 | 连接电脑与延长电缆的控制盒，3套 |  |  |
| 2、软件规格 |  |  |  |  |
| 2.1 | 规格 |  |  |  |
| 2.1.1 | ★应用程序 | 可满足常规QA的要求，包括加速器常规QA等 |  |  |
| 2.1.2 | ★数据分析 | 可进行各种数据分析，包括：测量数据自动保存与高级数据库中。用户观察加速器个参数的变化趋势。 |  |  |
| 2.1.3 | 网路访问数据 | 日常使用非常方便通过网络随时调用分析功能 |  |  |
| 2.1.4 | 报告功能 | 用户可任意选定时间生成报告 |  |  |
| 2.2 | 标定 |  |  |  |
| 2.2.1 | ★阵列标定 | 软件向导协助用户完成探头相对灵敏度标定，并存于电脑中 |  |  |
| 2.2.2 | QA照射野 | 参考照射野中心输出剂量标定 |  |  |
| 2.2.3 | 温度 | 集成温度传感器测量实时校正 |  |  |
| 2.2.4 | 气压 | 集成气压传感器测量实时校正 |  |  |
| 3、QA 服务器 |  |  |  |  |
| 3.1 | 规格 |  |  |  |
| 3.1.1 | 硬件配置 | 戴尔DELLXPS17-9700 17英寸4K防蓝光全面屏设计触屏笔记本电脑(i7-10875H 32G 1T RTX2060MQ 6G)银，2台 |  |  |
| 4、附件 |  |  |  |  |
| 4.1 | 规格 |  |  |  |
| 4.1.1 | ★校准夹具 | 与磁共振加速器晨检仪配套使用，用于晨检仪的快速精确摆位 |  |  |
| 5、保修 |  |  |  |  |
| 5.1 | 规格 |  |  |  |
| 5.1.1 | ★硬件 | 晨检仪、校准夹具、控制盒、电缆及升压器等相关硬件免费保修5年 |  |  |
| 5.1.2 | ★软件 | 晨检仪相关软件免费保修5年，包含5年内的软件免费升级 |  |  |