## Sheet1
外科手术能量系统技术参数
1 | 产品名称 ：外科手术能量系统
2 | 规格和要求
2.1 | 用途：用于所有外科电切、电凝手术；具有氩气刀功能，具有大血管闭合功能,用于7mm以下的动静脉血管永久闭合。具有可升级性，可升级烟雾清除功能，升级冷冻功能等
2.2 | 多功能性
2.2.1 | 具有单极电切、电凝功能
2.2.2 | 具有双极电切、电凝功能
*2.2.3 | 具有大血管闭合功能（可闭合7mm以下血管， 具有FDA和CFDA的双重认证），大血管闭合器械可高温高压消毒
*2.2.4 | 具有氩气刀功能，强力，脉冲，精细三种模式，器械可高温高压灭菌重复使用
*2.2.5 | 具有边凝边切效果功能
2.2.6 | 具有盐水下双极等离子刀功能，可连接WOLF、STORZ、Olympus多个品牌双极手件使用
2.3 | 控制方式： 电脑控制输出、自动调节输出功率
2.4 | 模块设计 开放式模块设计-可由医院自行选配功能（水刀等）、为今后发展留有升级空间
2.5 | 显示方式：彩色液晶信息，中文显示，可预览所选切割、凝血模式作用于组织的效果，可集中显示使用器械的参数简化操作，中文故障报警显示
2.6 | 全中文显示：清晰的详细中文对话框显示-程序列表、信息/帮助提示、故障描述
*2.7 | 程序设置：工作站可更具不同手术或医生要求预置≥90组手术程序，方便手术设置，智能自动器械识别即插即用功能；
2.8 | 安全性
2.8.1 | 高频、低频泄漏电流安全报警系统
2.8.2 | 自动监测系统-时时监测主机及配件的工作状态，有故障自动中文显示故障信息，并伴有声光报警
2.8.3 | 负极板安全监测系统
*2.8.4 | 低电压设计，单极电凝最高输出电压 ≤4500V
2.9 | 双路输出： 单极双路输出互不干扰
3 | 性能规格
3.1 | 切割模式 ： 切割纯切、混切：功率≥300W 双极切割：功率≥100W
3.2 | 凝血模式 ： 单极凝血 功率≥200W 喷射电凝 功率≥120W 双极凝血 功率≥120W
3.3 | 大血管闭合系统功率： ≥290W
*3.4 | 氩气系统 ： 氩气切割 功率≥300W 喷射氩气电凝 功率≥120W 脉冲氩气电凝 功率≥120W
4 | 资格证明和文件
4.1 | 有 ISO 9001 EN 46001证书、CE、中华人民共和国医疗器械注册证
5 | 技术服务
5.1 | 现场安装调试、人员操作培训
5.2 | 中英文操作手册
6配置 | 高频电外科主机 1
6.1 | 氩气系统主机 1
6.2 | 氩气钢瓶 2
6.3 | 减压阀 1
6.4 | 腔镜大血管闭合器械 1 可高温高压消毒重复用
6.5 | 单脚踏 1
6.6 | 双脚踏 1
6.7 | 一次性分片负极板 10
6.8 | 重复用负极板导线 1
6.9 | 氩气刀手柄 1
6.1 | 开放用氩气刀短头 1
6.11 | 开放用氩气刀长头 1
6.12 | 腔镜用氩气刀刀头 1