等离子手术系统技术参数

一、商务要求

- 系统由等离子发生器（主机）和一次性使用的射频等离子电极（刀）（耗材）组成。

二、主机技术参数

- 产品规格参数

尺寸：36 x 43 x 21cm（宽X长X高）

重量：<16Kg

- 电源电压：100-120V/ 220-240V；

- 工作时环境要求：10-40℃；相对湿度15-80%

- 主机额定功率：≤160瓦 ±20%

▲主机额定输出频率：1MHz

- ▲主机采用单极输出模式。可以在无导电介质（生理盐水）存在下进行等离子体激发，完成软组织的切割、消融和凝血。配有纯切、混切和纯凝的输出类型。

- 主机LED屏幕触摸式操控输出档位。

- 病人回路电极具有监测报警功能，连续动态监测负极板连接情况。

- 使用耗材为一次性无菌包装，电极最大射频输出：切割50W@400Ω，凝血50W@500Ω,最小输出：切割0.5W@200Ω，凝血15W@400Ω；

- 安全要求：应符合GB9706.1-2007和GB9706.4-2009的要求。

- 临床应用性能 ：

适应症：可用于外科开放式手术的软组织的切割和凝血。

可直接切割皮肤。电极工作时不需要盐水等介质。