**血浆融化箱**

用途：融化血浆

**1.工作条件**

1.1环境温度 5-35℃

1.2相对湿度 15-80%

1.3海拔高度≤4000m

**2.技术指标**

2.1微处理温度控制器

·LED数码温度显示

·操作室内温度可编程，温度调整精度0.1℃

·可视的加热状况显示器

·可视、可听高温报警器

2.2震荡控制器

·每个托板都有独立的控制器和LED显示器

·设定时间或剩余的循环时间可在瞬间显示

·可进行14种时间设定可用于周期设定

2.3不锈钢水槽和存储筐

2.4外表面覆有抗菌涂层

2.5高效加热器，融浆速度快，时间15分钟左右

2.6快速排水，敞开式结构，便于清理，排液时间5.5分钟

2.7融化容量8袋

2.8融化室容积32升，尺寸394mm×280mm×381mm

2.9外部尺寸（w×h×d）470mm×413mm×559mm

2.10用电规格150V 50Hz 12.0FLA

115V 50/60Hz 10FLA

230V 50/60Hz 5FLA

2.11仪器净重34千克

**3.仪器配置**

3.1主机一台

3.2电源线一根

3.3直角接头一个

3.4塑料水管一个

**4.仪器自调试安装后保修期3年**