超低温冰箱

1. 温度范围：-50℃~-86℃可调
2. 温度精度：不大于±0.1℃
3. #有效容积：≥600L
4. #外箱尺寸（W×D×H）：≤1100×900×1990mm
5. #内箱尺寸（W×D×H）：≥750×600×1200mm
6. 净重：≤320Kg
7. 内门2扇，附带锁扣；外门1扇，附带锁扣，可配挂锁
8. #压缩机：全封闭型原装进口压缩机
9. #制冷剂：R404A / R508，及环保又安全
10. 安全装置：高/低温报警，断电报警，远程报警接点，传感器异常自我诊断报警，压缩机保护机能
11. 冷却方式：直冷式
12. 电源(V/Hz) ：单相220V/50Hz；额定输入功率：≤1200W
13. 电脑板温控；数字式温度显示
14. 配备脚轮以及止动底角
15. 双检测孔：检测孔1个、记录仪监测孔1个
16. 具有显示屏密码保护机制
17. 冷凝器过滤网便于更换和清洗
18. 环境温度：10℃-30℃
19. 产品具有医疗器械注册证、ISO等资质
20. 标准配置：钥匙1套，白钢搁架3层，除霜铲1个