检验科生物安全柜技术参数

1 生物安全柜类别：II级B2型，100%外排；

2 洁净等级：10级；

3 工作环境符合：大气压70～106kPa，环境温度5-40℃，输入电源220V±10%/50±1Hz；

4 产品结构符合：可供1-2人同时使用；具备防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器（ULPA），过滤效率高于99.999%@0.12µm ；具备显示屏、防紫外线钢化玻璃、10A防溅插座、荧光灯、紫外灯、脚轮及可调节底脚；工作室内表面及积液槽材质为不锈钢或更高级材质；外排风机适用于医院建筑及实验室现有结构；

5 性能符合：送风风速≥0.28m/s，吸入口风速≥0.55m/s，外排风量≥1300m3/h，照度≥900LX，噪音≤62dB（A)，人员保护≥1*105，产品保护≤5 CFU，交叉污染保护≤2 CFU；

6 具备联动开关门（灯光、风机）和故障报警功能；

7 具备SFDA三类医疗器械注册证，通过ISO13485/ISO14000体系认证。

微生物组：

检验科：

2017年2月27日