流式细胞仪技术参数

- 工作条件

1.1电源要求:220V (10%)、50HZ（10%）

1.2环境温度:5-35℃

1.3在相应湿度10-80%的环镜下工作

2．主要技术参数和要求

2.1流式细胞仪主机系统：含488nm蓝色固态激光器，4个荧光探测器和2个散射光探测器。

2.2光路: 立体空间激发方式实现四色荧光分析：488nm激光器激发四色荧光。

*2.3具备激光自动校准技术，可自动调校，无需工程师手动校准。采用激光加热器以使激光保持稳定工作温度。

2.4可选用荧光染料：FITC,PE,PerCP,PerCP-Cy5.5,PE-Cy5.5等。

*2.5光纤传导荧光信号进入检测系统。

*2.6检测器：多角型全反射光路检测系统具备智能监测功能，可自动监测每个样本与滤光片匹配的正确性

*2.7光胶耦合物镜石英杯检测流路；金属合金流动室，亲水性好、热稳定性强、不容易产生气泡

2.8荧光检测灵敏度:FITC<100 MESF，PE<25 MESF

2.9全峰宽变异系数:CV<3%

2.10样本获取速度: ≧35,000个细胞/秒

2.11检测颗粒大小: 0.2um(min)-50um（max）

*2.12上样管类型：兼容50ml和15ml离心管、5ml流式管、EP管等

2.13进样针自动清洗系统: 换样时自动清洗进样针内的残余样本，避免样本之间的交叉污染，交叉污染率<0.5%

2.14数字化系统，分析参数能包括脉冲信号峰值、脉冲积分（面积）及脉冲宽度

*2.15荧光补偿模式： 智能荧光补偿，无需每次都做补偿实验。增加荧光染料无需再做补偿、不同机器间补偿条件可通用

2.16液流模式：高速、中速、低速、高灵敏度模式

*2.17具备完善的CS&T智能全程质控系统

2.18具备完善的各种配套试剂

2.19软件系统：用户界面友好，具备激光器和光路校准功能，可进行多功能流式分析

2.20工作站:原厂标准配置工作站