**全自动样品制备系统参数**

**\*1、资质证书:经CFDA审核认证并通过注册检验，获得一类器械备案凭证**

**\*2、全自动系统:脱蜡、预处理、变性、杂交、杂交后冲洗全部由仪器自动完成**

**\*3、操作全过程中只有添加探针和盖玻片需要人为操作**

**4、具有液流系统试剂位≥10个，废液桶≥3个，反应槽≥3个**

**\*5、玻片通量：常规≥24张/批次**

**6、加热范围：25℃-95℃；升降温速率：>10℃/min；准确的温控，精确度为±0.5℃**

**7、环境4℃-40℃，10%-90%相对湿度**

**\*8、反应槽震荡功能.默认值为≥12循环/分钟**

**9、兼容性：液路兼容各种商业化探针**

**10、软件：可以编辑≥100个不同程序，每个程序可编辑≥19个步骤，同一批次可以运行3种不同温度的标本，有日志功能，每5秒钟可以记录机器运行状态，程序结束后可打印实验过程**

**11、具有全自动液体进样系统，可控制的搅拌和混合功能**

**12、应用范围：组织病理切片、细胞学涂片等**

 病理科

 2021年5月12日