全自动糖化血红蛋白测试系统招标参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 总则 |
| 1.1 | 实验原理：离子交换高效液相色谱（HPLC）原理 |
| 1.2* | 原装进口全自动糖化血红蛋白分析系统，自动原始管进样，集样品制备、分离、结果分析完全自动化分析 |
| 1.3 | 仪器可检测项目包括HbA1c |
| 1.4 | 具有常见异常血红蛋白的鉴定能力 |
| 1.5* | 每个分析柱只需要经过校正品校正一次，并可打印校正报告和校正参数 |
| 1.6 | 可同时报告IFCC和NGSP两个结果 |
| 1.7 | 检测速度不低于20个标本/小时 |
| 1.8 | 试剂盒包装400人份/包装 |
| 2 | 硬件 |
| 2.1 | 泵： HPLC泵 |
| 2.2 | 具有压力感应能力：可控制泵恒压 |
| 2.3 | 分析柱加热模块，具备控制分析柱恒温能力 |
| 2.3.1 | 控温范围从室温到摄氏50度，温度波动±0.50C |
| 2.4 | 需具备自动识别样品管条形码功能 |
| 2.5 | 光源：LED 光源 |
| 2.6 | 样本处理： |
| 2.6.1 | 样本类型：可原始样品管上机，原始样品管和稀释的样品管仪器可自动识别 |
| 2.6.2 | 样本稀释能力：仪器自动稀释 |
| 2.6.3 | 吸样方式：样品管帽穿刺 |
| 2.7 | 结果打印方式：热敏打印纸 |
| 2.8 | 具备双向LIS能力 |
| 2.9 | 仪器在线电脑参数: |
| 2.9.1 | 嵌合式PC机，硬盘40G，内存64兆 |
| 2.9.2 | LCD触摸显示屏，大小11080mm2 |
| 2.10 | 可直视液量的透明塑料试剂瓶，具试剂不足报警功能 |
| 3. | 软件 |
| 3.1 | 中文操作软件，具备在线带色谱图样本数据保存及查询能力，本机可保存数据10000个，检测结果在仪器内置电脑中有保存，不必打印就能看到结果，且可按日期查询 |
| 3.2 | 具有数据库导出及恢复功能，实时监控仪器的运行参数，可预约性开机 |
| 3.3 | 标准糖化血红蛋白检测模式的色谱图内容详尽，可对常见异常血红蛋白做出报告 |
| 4 | 售后服务 |
| 4.1 | 厂家在中国设有办事处，可提供中国客户专业的售后服务 |
| 4.2 | 代理厂商具有2家三级医院以上的该产品销售经验，具有经验丰富的维修和技术团队 |