石蜡切片机技术参数要求：

*1. 手动轮转式石蜡切片机，拥有零位指示的精准定位系统；

*2. 切片范围：1-60µm；

*3. 切片厚度	1－10μm，以1μm递进，10-20μm，以2μm递进，20－60μm，以5μm递进；

4. 水平进样：≥30mm；

*5. 垂直距离：≥70mm；

*6. 快速修块设定：10μm和30μm；

7. 手轮有两个安全锁定系统；手轮配重系统，旋转平滑，减少用户疲劳；

8. 精准的刀架侧向移动功能，确保刀片全长使用；刀架可以前后左右移动以及进行角度的调节；

9. 单手操作的通用样本夹；

10. 刀片刀架安全防护装置；

11. 宽大的磁力废物槽；

12. 一体化，易于清理的外壳；

13. 粗进：通过粗进轮手动操作；

14. 最大样本（宽×高×深）：≥50㎜×66㎜×30㎜； 15. 样本定位：水平8°，垂直8°；