## 核酸扩增仪

用途：核酸扩增

- 工作条件

  - 环境温度：15-30℃

  - 相对湿度：15-80 %

  - 海拔高度：≤2000 m

- 技术指标

  - 仪器类型：紧凑型核酸扩增仪

  - 加热元件：Peltier加热、制冷单元

  - *Block形式：3×32孔 0.2 ml，可拆卸（可独立运行）

  - *Block最高升降温速率：6.00 ℃/秒

  - *样品最大变温速率：4.40 ℃/秒

  - 样品通量及体积：1-96个；10-80 µl

  - *梯度功能：每个32孔模块可以设置两个退火温度用于实验条件的摸索

  - 梯度温控范围：最高为99.9℃

  - *最小温度梯度和最大温度梯度：每2列区域间温差为0.1℃；每2列区域间温差为5℃

  - 热盖温度范围：最高105℃

  - 热盖接触压力：可以自动调节

  - 特异性扩增：实验开始先升热盖温度，热盖温度上升到设定温度前，模块一直保持在任何温度，防止样品蒸发和提高反应特异性

  - 温度精确性：± 0.25 ℃（35-99.9 ℃）

  - 温控范围：0-100 ℃

  - 温度均一性：<0.5℃（达到95℃后20秒）

  - *显示屏：8.4英寸彩色TFT LCD，更加清晰的操作显示屏，更直观

  - *具有市面上多种PCR仪的控温模式：可以直接在该机器上使用原有程序，无需再进行优化，大大节省您的时间

  - 存储能力：可同时通过主机和U盘存储实验方法

  - *具有WiFi功能：通过移动设备可以远程监控实验以及机器的运转情况

  - 具有断电保护功能和快速启动功能

  - 连接口：USB 1.0端口和RS 232串联端口，网络接口，Wifi接口

  - 仪器尺寸：33.0 cm（w）x 56.5 cm（d）x 27.2 cm（h）

  - 重量：18.75 kg

  - 电源：100 - 240 VAC 50/60 Hz，最大电流12 A，最大功率950 瓦，PCR程序运行时平均功率300瓦，休眠时功率10瓦

- 仪器配置及必备件

  - 主机底座：1台

  - 3×32反应模块：1个

  - 电源线：1条

  - 初始配件套装：1套

  - 无线上网卡：1个

- 仪器自调试安装后保修期为2年