内镜纯化水系统

招标参数

1、用途：为内窥镜清洗消毒提供无菌纯化水

2、数量：	1套，

3、产水量：2000L/H/套（25℃）

4、水利用率：	≥70%

5、脱盐率：	≥ 99%

*6、产水水质：符合消毒供应中心WS310.1/2/3-2016用水规范，

符合WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范用水规范，

纯水电导率：≤15μs/cm （25℃），菌落总数：≤10CFU/100ml，

7、PLC+触摸屏，全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管

8、卫生级无菌储水箱；要求佩带呼吸器、喷淋装置；材质：不锈钢

9、设备主机一体化结构，占地面积小

*10、纯水供水管道为循环管路，带全自动无人消毒系统，具备全自动消毒及杀菌控制程序，并可设定消毒程序参数，消毒为全自动消毒，无需人员操作。

11、保修期：三年