二氧化碳培养箱

1．技术要求

1.1箱体：

1.1.1工作体积：165升

*1.1.2具有玻璃内门和可选纯铜内壁

1.1.3标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块

1.2温度控制

*1.2.1温度控制范围：高于室温3℃～55℃

1.2.2温度控制精度 （时间）：±0.1℃

1.2.3温度均一性:＜ ± 0.3℃

1.2.4温度跟踪报警：有

1.2.5温度显示：触摸屏

1.2.6 保温方式：直热式

1.3气体控制

1.3.1二氧化碳控制范围：1～20%

1.3.2二氧化碳控制精度：±0.1%

1.3.3二氧化碳跟踪报警：有

1.3.4二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器或IR红外传感器

1.3.5  用户编程上下限可跟踪报警

*1.4 灭菌温度：所有内表面均为180℃。

*1.5具有程序自检功能和自动校正功能

1.6 显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度

1.7 在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据。

1.8 HEPA空气过滤器：开门30s后5min内达到ISO5级

1.9 关键参数恢复：关门10min内恢复所有关键细胞生长参数