内镜清洗工作站参数

整体要求:

*1.整体设计必须符合最新版内镜消毒技术规范的要求。招标时提供医疗器械生产许可证、二类产品  注册证、追溯装置软件著作权证书。整体设计必须与内镜中心的清洗间相适应并合理配置招标时提供与房间相适应的平面图效果图，胃、肠、支气管清洗区域所有清洗槽均配备清洗消毒过程追溯装置，保证清洗消毒过程规范、完整、数据可追溯，保修期三年

2.内镜清洗工作站三套，（胃肠镜清洗工作站两套，支气管镜清洗工作站一套）

| 分项配置 | 一、胃肠镜清洗工作站技术参数与功能要求 |
| --- | --- |
| 1、台面、清洗消毒槽、功能背板及一体化干燥台等主体配置与材质要求： | 1.1 内镜清洗工作站的：清洗槽、台面、干燥台、功能背板；清洗消毒槽及功能背板使用进口高分子复合材料（AKL）一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀，容易清洁；单个槽体可承受超过60KG的压力，可进行内镜的全浸泡，质地柔软,能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害. 1.2. 内镜清洗消毒槽设计要求： 内镜清洗工作站2套，干燥台2个，清洗槽及背板总高度为1.60m。 |
| 2、台面、清洗消毒槽、功能背板及一体化干燥台的规格要求： | 2.1 内镜清洗槽设计规格为：3个单槽规格为：670mm×730mm, 4个双槽规格为：1330mm×730mm,2个干燥台规格为：1800mm×750mm。（以实际图纸尺寸为主） 2.2 功能背板材质要求：使用与清洗槽相同的进口高分子复合材料一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁。遇酸碱腐蚀不褪色、不变形，如出现褪色现象三年内免费更换。 2.3 一体化干燥台材质要求：使用与清洗槽相同的进口高分子复合材料一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁。遇酸碱腐蚀不褪色、不变形，质地柔软能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害，台面有点状凸起，增加表面的摩擦度，防止内镜或附件滑落。 |
| 3、清洗消毒槽柜体的规格要求： | 3.1 清洗消毒槽底柜尺寸：与清洗槽实际总长度相配套。 3.2 柜体框架全部采用 USU304 不锈钢材质，底部放置加强型PVC 底板，可有效防止因潮 湿或溅水而引起的变形现象发生。柜门采用彩色钢化玻璃,防水溅且不易破裂。 |
| *4、阻尼上掀式槽盖数量及材质要求： | 4.1.阻尼上掀式槽盖数量要求: ≥2个。 4.2.采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄，每个槽盖不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况 4.3.采用阻尼上掀式开盖方法，以避免槽盖交替放置造成二次污染 |
| 5、自动电子水源开关数量及技术要求： | 5.1自动电子水源开关≥2个。 5.2技术要求：自动控制中心系统总水源的开闭，有效防止无人看管下漏水现象的发生。 |
| *6、高压清洗枪的数量及材质性能要求： | 6.1高压清洗枪数量≥4把。 6.2材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。 6.3技术要求：采用日本原装进口产品，配八个(a混合型b深锥型c尖嘴型d硅胶盖口型e粗堵型f短锥型g花洒型h细堵口型)快接式喷嘴，需在彩页中有所体现，各类喷嘴名称及用途在彩页中有文字说明，高压清洗枪与供水管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏水现象的发生。 |
| *7、高压气枪的数量及材质性能要求： | 7.1高压气枪数量≥6把。 7.2材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。 7.3技术要求：采用日本原装进口产品，配八个(a混合型b深锥型c尖嘴型d硅胶盖口型e粗堵型f短锥型g花洒型h细堵口型)快接式喷嘴，需在彩页中有所体现，各类喷嘴名称及用途在彩页中有文字说明，高压气枪与供气管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏气现象的发生。 |
| 8、304不锈钢专用水龙头的数量及材质要求： | 8.1 304不锈钢专用水龙头数量≥12个。 8.2 材质要求：主体采用USU304不锈钢材质，360度旋转式设计，表面镀烙防锈处理，抗磨损，耐酸碱，使用年限较长。 |
| 9、中心气体处理装置数量及技术要求： | 9.1中心气体处理装置≥5套。 9.2技术要求：可有效将气体中含有的水分剥离出来，使气枪喷出的气体长期保持干燥，加快内镜吹干速度，可精确调节气枪压力，调节范围0.2-0.8Mpa。 |
| 10、专用给排水管路数量及技术要求： | 10.1专用给排水管路≥2套。 10.2技术要求：使用联塑专用PPR给水管路，内壁不易结垢，耐压可达8KG以上，排水使用PVC材质的排水管路，密封连接，可保证10年无漏水现象。 |
| 11、纯净水质处理器的数量及技术要求： | 11.1 纯净水质处理器≥2台。 11.2 处理性能指标技术要求：严格按照卫生部《规范》的相关规定，拥有三重过滤装置，可有效祛除泥沙、颜色及细菌，达到中华人民共和国的饮用水标准。 |
| *12、酶液自动配比、酶液管道循环灌注装置数量及技术要求： | 12.1 酶液自动配比、酶液管道循环灌注装置≥5个。 12.2 材质要求：平板玻璃触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，可分别设定注水、注酶、注汽时间控制注水、注酶及注气，并可自动完成注水、注酶、注汽切换。 12.3 技术要求：主机为非外挂式（隐藏式），主机与控制部分分离设计，注水、注酶一体化自动切换。可根据需要设定原酶液的一次供给量，并从医院酶桶中自动抽取供给至酶洗槽中，可与医院使用的酶液桶进行有效连接，并可快速分离。时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,注水途中或注液完毕可进行注气或单独注水或注酶。电压24V，注水量1.4.0L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.3Mpa，按卫生部消毒规范标准采用流动水灌注，按卫生部消毒规范标准不可从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进行灌注。 |
| *13、酒精灌注、水汽灌注装置的数量及材质、技术要求： | 13.1 酒精灌注、水汽灌注装置≥4个。 13.2 材质要求：平板玻璃触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，可分别设定注水、注酒精、注汽时间控制注水、注酶及注气，并可自动完成注水、注酒精、注汽切换。 13.3 技术要求：主机为非外挂式（隐藏式），主机与控制部分分离设计，注水、注酶一体化自动切换。对内镜的水气管道、吸引管道进行1秒至99分99秒酒精的灌注，将消毒后的内镜进行二次消毒，加快干燥进程。时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,注水途中或注液完毕可进行注气或单独注水或注酶。电压24V，注水量1.4.0L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.3Mpa，按卫生部消毒规范标准采用流动水灌注，按卫生部消毒规范标准不可从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进行灌注。 |
| 14、消毒液管道循环灌注装置数量及技术要求： | 14.1 消毒液管道循环灌注装置≥2套。 14.2 技术要求：消毒液体管道循环灌注装置为非外挂式，主机与控制部分分离设计。平板玻璃触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，分别控制注液与注气。注液时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,灌液途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注液。电压24V，循环水量1.7L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.5 Mpa |
| 15、四控消毒液管道循环灌注装置数量及技术要求： | 15.1 四控消毒液管道循环灌注装置≥2套。 15.2 技术要求：消毒液体管道循环灌注装置为非外挂式，主机与控制部分分离设计。平板玻璃触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，分别控制注液与注气。注液时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,灌液途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注液。电压24V，循环水量1.7L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.5 Mpa |
| *16、四控水汽灌注装置的数量及材质、技术要求： | 16.1 四控水汽灌注装置≥2套。 16.2 材质要求：平板玻璃液晶触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，分别控制注水与注气。 16.3 技术要求：主机为非外挂式，主机与控制部分分离设计，注水时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,灌水途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注水。电压12V，注水量5.0L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.5 Mpa，按卫生部消毒规范标准采用流动水灌注，按卫生部消毒规范标准不可从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进行灌注。 |
| 17、全管道灌流器数量及技术要求： | 17.1 全管道灌流器≥40套。 17.2 技术要求：使用黑色硬质硅胶为原料，可与奥林巴斯、宾得、富士能及国内知名品牌内镜相配套，分别配有与送水送气管道，吸引管道，水瓶管道相连的硅胶接口。液体灌注一次完成，无需再次拔插。 |
| 18、灌流器快接插头 | 18.1灌流器快接插头≥19套。 18.2技术要求：所有槽均配有带自锁的快速接头，全部程序执行只需连接快接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷 |
| 19、手套盒数量及材质要求 | 19.1手套盒≥2个。 19.2材质要求：非金属喷漆,原材料为塑料制成,拥有抽拉门,可放置大\中\小各种不同的手套盒。 |
| 20、纱布盒数量及材质要求 | 20.1纱布盒≥2个。 20.2材质要求：非金属喷漆,原材料为塑料制成,非金属喷漆,原材料为塑料制成,可放置10cm×10cm纱布块不少于20块。 |
| 21、四位挂件钩数量及材质要求 | 21.1四位挂件钩≥2个。 21.2材质要求：白色四位联体塑料挂钩,可悬挂各类型罐流器。 |
| *22、有害气体解析装置 | 22.1有害气体解析装置≥2套。 22.2技术要求：采用槽内排风式结构，轴流式风机将有害气体直接吸入并排入室外空气中，有效减少消毒液中有害气体对人体呼吸道的伤害 |
| 23、内嵌式超声波清洗机 | 23.1内嵌式超声波清洗机≥1台； 23.2技术要求：镶嵌清洗槽内，外观精美，频率40KHZ内置定时/加温功能，内容积30L，带定时功能，配网栏盖子。 |
| 24、测漏维护装置 | 24.1测漏维护装置≥5套 24.2技术要求：使用日本进口内镜光源专用气泵做为气源，压力可调节，可实时数字气压显示，可对内窥镜各部位的漏水现象进行及早发现，免除因漏水现象造成的内镜大修，测漏器自带ETO接头可有效接驳奥林巴斯、富士能、宾得等内镜测漏接口。 |

| 分项配置 | 二、支气管镜清洗工作站技术参数与功能要求 |
| --- | --- |
| 1、台面、清洗消毒槽、功能背板及一体化干燥台等主体配置与材质要求： | 1.1 内镜清洗工作站的：清洗槽、台面、干燥台、功能背板；清洗消毒槽及功能背板使用进口高分子复合材料（AKL）一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀，容易清洁；单个槽体可承受超过60KG的压力，可进行内镜的全浸泡，质地柔软,能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害. 1.2. 内镜清洗消毒槽设计要求： 清洗工作站1套，干燥台1个，清洗槽及背板总高度为1.60m。 |
| 2、台面、清洗消毒槽、功能背板及一体化干燥台的规格要求： | 2.1 内镜清洗槽设计规格为： 2个双槽规格为：1100mm×750mm,1个干燥台规格为：1000mm×750mm。（以实际图纸尺寸为主） 2.2 功能背板材质要求：使用与清洗槽相同的进口高分子复合材料一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁。遇酸碱腐蚀不褪色、不变形，如出现褪色现象三年内免费更换。 2.3 一体化干燥台材质要求：使用与清洗槽相同的进口高分子复合材料一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁。遇酸碱腐蚀不褪色、不变形，质地柔软能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害，台面有点状凸起，增加表面的摩擦度，防止内镜或附件滑落。 |
| 3、清洗消毒槽柜体的规格要求： | 3.1 清洗消毒槽底柜尺寸：与清洗槽实际总长度相配套。 3.2 柜体框架全部采用 USU304 不锈钢材质，底部放置加强型PVC 底板，可有效防止因潮 湿或溅水而引起的变形现象发生。柜门采用彩色钢化玻璃,防水溅且不易破裂。 |
| *4、阻尼上掀式槽盖数量及材质要求： | 4.1.阻尼上掀式槽盖数量要求: ≥2个。 4.2.采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄，每个槽盖不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况 4.3.采用阻尼上掀式开盖方法，以避免槽盖交替放置造成二次污染 |
| 5、自动电子水源开关数量及技术要求： | 5.1自动电子水源开关≥1个。 5.2技术要求：自动控制中心系统总水源的开闭，有效防止无人看管下漏水现象的发生。 |
| *6、高压清洗枪的数量及材质性能要求： | 6.1高压清洗枪数量≥1把。 6.2材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。 6.3技术要求：采用日本原装进口产品，配八个(a混合型b深锥型c尖嘴型d硅胶盖口型e粗堵型f短锥型g花洒型h细堵口型)快接式喷嘴，需在彩页中有所体现，各类喷嘴名称及用途在彩页中有文字说明，高压清洗枪与供水管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏水现象的发生。 |
| 7、高压气枪的数量及材质性能要求： | 7.1高压气枪数量≥3把。 7.2材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。 7.3技术要求：采用日本原装进口产品，配八个(a混合型b深锥型c尖嘴型d硅胶盖口型e粗堵型f短锥型g花洒型h细堵口型)快接式喷嘴，需在彩页中有所体现，各类喷嘴名称及用途在彩页中有文字说明，高压气枪与供气管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏气现象的发生。 |
| 8、304不锈钢专用水龙头的数量及材质要求： | 8.1 304不锈钢专用水龙头数量≥3个。 8.2 材质要求：主体采用USU304不锈钢材质，360度旋转式设计，表面镀烙防锈处理，抗磨损，耐酸碱，使用年限较长。 |
| 9、中心气体处理装置数量及技术要求： | 9.1中心气体处理装置≥2套。 9.2技术要求：可有效将气体中含有的水分剥离出来，使气枪喷出的气体长期保持干燥，加快内镜吹干速度，可精确调节气枪压力，调节范围0.2-0.8Mpa。 |
| 10、专用给排水管路数量及技术要求： | 10.1专用给排水管路≥1套。 10.2技术要求：使用联塑专用PPR给水管路，内壁不易结垢，耐压可达8KG以上，排水使用PVC材质的排水管路，密封连接，可保证10年无漏水现象。 |
| 11、纯净水质处理器的数量及技术要求： | 11.1 纯净水质处理器≥1台。 11.2 处理性能指标技术要求：严格按照卫生部《规范》的相关规定，拥有三重过滤装置，可有效祛除泥沙、颜色及细菌，达到中华人民共和国的饮用水标准。 |
| 12、消毒液管道循环灌注装置数量及技术要求： | 12.1 消毒液管道循环灌注装置≥1套。 12.2 技术要求：酶液液体管道循环灌注装置为非外挂式，主机与控制部分分离设计。平板玻璃触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，分别控制注液与注气。注液时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,灌液途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注液。电压24V，循环水量1.7L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.5 Mpa |
| *13、酶液自动配比、酶液管道循环灌注装置数量及技术要求： | 13.1 酶液自动配比、酶液管道循环灌注装置≥1个。 13.2 材质要求：平板玻璃触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，可分别设定注水、注酶、注汽时间控制注水、注酶及注气，并可自动完成注水、注酶、注汽切换。 13.3 技术要求：主机为非外挂式（隐藏式），主机与控制部分分离设计，注水、注酶一体化自动切换。可根据需要设定原酶液的一次供给量，并从医院酶桶中自动抽取供给至酶洗槽中，可与医院使用的酶液桶进行有效连接，并可快速分离。时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,注水途中或注液完毕可进行注气或单独注水或注酶。电压24V，注水量1.4.0L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.3Mpa，按卫生部消毒规范标准采用流动水灌注，按卫生部消毒规范标准不可从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进行灌注。 |
| *14、酒精灌注、水汽灌注装置的数量及材质、技术要求： | 14.1 酒精灌注、水汽灌注装置≥1个。 14.2 材质要求：平板玻璃触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，可分别设定注水、注酒精、注汽时间控制注水、注酶及注气，并可自动完成注水、注酒精、注汽切换。 14.3 技术要求：主机为非外挂式（隐藏式），主机与控制部分分离设计，注水、注酶一体化自动切换。对内镜的水气管道、吸引管道进行1秒至99分99秒酒精的灌注，将消毒后的内镜进行二次消毒，加快干燥进程。时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,注水途中或注液完毕可进行注气或单独注水或注酶。电压24V，注水量1.4.0L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.3Mpa，按卫生部消毒规范标准采用流动水灌注，按卫生部消毒规范标准不可从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进行灌注。 |
| 15、水汽灌注装置的数量及材质、技术要求： | 15.1 水汽灌注装置≥1套。 15.2 材质要求：平板玻璃液晶触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，分别控制注水与注气。 15.3 技术要求：主机为非外挂式，主机与控制部分分离设计，注水时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,灌水途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注水。电压12V，注水量5.0L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.5 Mpa，按卫生部消毒规范标准采用流动水灌注，按卫生部消毒规范标准不可从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进行灌注。 |
| 16、全管道灌流器数量及技术要求： | 16.1 全管道灌流器≥8套。 16.2 技术要求：使用黑色硬质硅胶为原料，可与奥林巴斯、宾得、富士能及国内知名品牌内镜相配套，分别配有与送水送气管道，吸引管道，水瓶管道相连的硅胶接口。液体灌注一次完成，无需再次拔插。 |
| 17、灌流器快接插头 | 17.1灌流器快接插头≥4套。 17.2技术要求：所有槽均配有带自锁的快速接头，全部程序执行只需连接快接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷 |
| 18、手套盒数量及材质要求 | 18.1手套盒≥1个。 18.2材质要求：非金属喷漆,原材料为塑料制成,拥有抽拉门,可放置大\中\小各种不同的手套盒。 |
| 19、纱布盒数量及材质要求 | 19.1纱布盒≥1个。 23.2材质要求：非金属喷漆,原材料为塑料制成,非金属喷漆,原材料为塑料制成,可放置10cm×10cm纱布块不少于20块。 |
| 20、四位挂件钩数量及材质要求 | 20.1四位挂件钩≥1个。 20.2材质要求：白色四位联体塑料挂钩,可悬挂各类型罐流器。 |
| *21、有害气体解析装置 | 21.1有害气体解析装置≥1套。 21.2技术要求：采用槽内排风式结构，轴流式风机将有害气体直接吸入并排入室外空气中，有效减少消毒液中有害气体对人体呼吸道的伤害 |
| 22、自动喷淋系统 | 22.1自动喷淋系统≥1套； 22.2材质要求：使用ABS或PP工程塑料材质 22.3 技术要求：清洗槽内壁安装≥4个强力喷水头，喷头喷洒面积不小于130°，可对内镜手柄、导光连杆外及表面进行强力去污。清洗槽中央安装高速旋转喷淋柱，可360°对盘绕后的内镜内表面进行不间断旋转喷淋，达到祛除消毒液或去污的目的，无需人工在水龙头下清洗。 |
| 23、测漏维护装置 | 23.1测漏维护装置≥1套 23.2技术要求：使用日本进口内镜光源专用气泵做为气源，压力可调节，可实时数字气压显示，可对内窥镜各部位的漏水现象进行及早发现，免除因漏水现象造成的内镜大修，测漏器自带ETO接头可有效接驳奥林巴斯、富士能、宾得等内镜测漏接口。 |