台式多功能高速冷冻离心机

1工作条件

1.1工作电压：AC 220V±10%, 50Hz±1

1.2温度：4℃～40℃

1.3工作环境湿度：20～80%

2技术参数

2.1符合最严格IEC 1010-2-020安全标准，保证离心操作高度安全，适用于P3实验室

2.2专利的压缩机频率调制器大大降低噪音水平，实现超静音操作

2.3转子种类多样，涵盖PCR管套，1.5/2.0ml标准管，大容量的Falcon管/瓶，细胞培养瓶和滤板系统，适用范围广泛

2.4*所有的转子和附件均可高压灭菌(121°C，20分钟)，且拆卸简单，便于清洁

  - FA-45-30-11气密性转子和转子盖可在140°C高压灭菌2小时去除阮病毒

  - 最高转速达14,000rpm，相对离心力为20,800 x g

  - 10档“启动”和“刹车”档可选，保护敏感样品

  - 转速(rpm)、相对离心力（rcf）和半径修正值可由用户输入，离心过程中可改变参数值

  - 转速和相对离心力切换具有单独按键

  - 转速可从200 rpm开始设定至最高转速，以10 rpm递增

  - *具备“at set rpm”定速计时功能，方便操作

  - *具有“Short Spin”瞬时离心功能，离心更方便

  - 自动识别转子，防止超速离心

  - 自动安全锁盖功能，具备失衡停机功能，保护使用者安全

  - 具备程序记忆功能，可存储多达34个程序；离心过程中可改变参数值

  - 5804R最大容量：400ml；最大容量下的转速：4,000rpm

  - *为保证仪器的采购途径安全，需要投标商提供原厂家的该项目的产品投标授权书

  - *气密性转子，由英国Porton Down的独立的第三方检验机构Health Protection Agency（简称HPA）进行测试并认证，符合IEC1010-2-020 annex AA标准

  - *专利的动态压缩机控制技术（专利号：1993272ICI），降低振动，保护样品

  - 后期适配器种类多样。而且适配器可以根据样品管的高度不同进行拆分，灵活性更高，适用于不同长度的离心管。

3.仪器配置：

2.1冷冻离心机  主机 1台

2.2A-4-44 水平转子, 包括4x100ml 矩形吊篮和15 ml/50 ml 锥形离心管适配器,

2.3  5ml采血管适配器 适配器, 用于100ml矩形吊篮, 适配离心标准管, Vacutainer, Falcon管以及微量离心管2.6-7ml, 2个 ，2对。一次最多离心量36个。