离心机技术参数

- 触摸面板、微机控制，大屏幕液晶显示，操作简便。

- 一次可离心的最大真空采血管（长/短）数量150支，还可离心50ml管（风罩水平转子，试管筒×6组）、15ml管（风罩水平转子，试管筒×6组）、10ml（风罩水平转子，试管筒×6组）及2ml管（风罩水平转子，试管筒×6组）。

- 可对真空采血管进行脱帽，配风罩脱帽转子（吊篮×6组）。

- 具有特殊的减震器，具有自动平衡功能。

- 可同时设定转速和离心力参数，无需转换。

- 可对转速、离心力、时间进行自主编程，最高转速：4000r/min，定时时间范围： 1-99 min59s。

- 升减速时间分多个档位，可设定自由停机。

- 采用进口高性能压缩机组，高精度温控系统，温控范围为-20~40℃，温度控制精度为±1℃：具有运转前预冷和开盖除霜功能；采用大功率变频电机，具有快速升速、减速功能，及软制动防回荡功能。

- 设有超速、不平衡、开盖停机故障诊断及保护功能。

- 采用电子门锁，安全性能强。

- 离心时整机噪音≤65dB。

- 具有手动、自动开盖选择功能，方便使用。

- 提供免费的到最终用户所在地的安装、调试、培训及技术支持等。

- 提供仪器使用期间的技术及维护服务，产品出现故障报告后10分钟内响应，1小时内到现场履行维修服务义务； 每季度进行一次维护保养。

- 保修期：提供仪器使用期间免费的每年校准（包括转速、时间、温度等）、保修及良好的售后服务，非人为原因造成的仪器零部件损坏在仪器使用期间进行免费保修更换。