全自动蛋白分析仪技术参数

| *1 | 光学系统： | 双光径系统 |
| --- | --- | --- |
| *2 | 检测原理: | 可使用速率散射比浊法，速率抑制散射比浊法，近红外颗粒速率透射法，近红外颗粒速率抑制透射法 |
| 3 | 检测速度： | ≥170测试/小时 |
| 4 | 检测项目 | 可进行ASO,RF,IgG, IgA, IgM,C3,C4，微量尿蛋白等特定蛋白的检测。 |
| 5 | 样本位: | ≥70个，可连续进样 |
| 6 | 样本类型： | 可检测血清，血浆，尿液，脑脊液等多种体液标本 |
| 7 | 样本管理： | 支持条码阅读，原始管进样，可连续进样，具有急诊插入功能 |
| 8 | 试剂位: | ≥20个，并有低温封闭试剂仓 |
| 9 | 试剂类型： | 全液体、即开即用型试剂 |
| *10 | 试剂稳定性 | 试剂有效期：≥20个月；开瓶稳定期: ≥12个月 |
| *11 | 定标方式： | 多点定标，单点确认，定标周期可达30天，同一批号试剂免定标 |
| 12 | 结果溯源性： | 具备配套试剂、校准品和质控品，结果可溯源至IFCC，NIST，WHO等权威组织的参考系统 |
| *13 | 项目扩展功能 | 具有常规检测通道和科研通道，可使用开放试剂 |
| *14 | 抗原过量监测功能： | 常规项目具有抗原过量监测功能，项目>10个 |
| *15 | 降噪功能 | 全程动力学空白对照功能 |
| 16 | 比色杯使用： | 可机内清洗，长期使用 |
| 17 | 计算机界面： | 键盘，鼠标，触摸屏 |
| 18 | 数据传输： | 支持单向、双向通讯和RS232C标准接口。 |