细胞学不锈钢通风柜产品技术参数及要求：

规格尺寸：2400*900*2350mm.

主要技术要求：

1.1.材质：全不锈钢柜体（板厚1.2mm优质304#不锈钢），双层结构（内配抗倍特内胆）。

1.2.台面：采用13mm厚优质实芯理化板台面, 加厚边26mm无裂缝等缺陷，台面与台面之间工艺处理需达到严密拼接，外角都进行倒圆处理保证安全.

1.3.上下推拉式防爆玻璃视窗，保证实验室人员及周围设施安全。为防止玻璃意外落下，设置防落销。视窗采用配置平衡置，可随意升降。

1.4.密封式内部光源，台面照度大于40Lux。

1.5.通风柜内置紫外线消毒灯，自动设置定时消毒。

1.6.通风柜2400mm长，分两个开启视窗，视窗开启视窗高度不小于800mm。

1.7.控制采用彩色液晶触摸屏，触屏显示照明、消毒、当前平均面风速及风阀开度状态，视窗高度，手动/自动视窗模式，启动时间设置等。触屏持续工作时间大于三万小时。

1.8.通风柜全负荷排风量2500CMH，柜门全关闭时维持最小排风量，通风柜为700CMH。采用静音离心风机。

1.9.延时自动关机，可在操作者离开后按设定时间排风后自动关闭系统，安全方便节能。

1.10.通风柜不使用时阀门全部关闭。

细胞学室：

2021.6.7