全自动清洗机参数要求

- 双门通道型、双门可实现互锁，双层防爆玻璃，隔音隔热，自动门采用人性化保护控制，保护器械和工作人员安全。

- 清洗架可容纳5层，可将手术器械分别摆放在十个标准器械筐内进行清洗。可以灵活拆卸，自由组合成2、3、4、5层架，满足不同高度尺寸器械的清洗。

- 篮筐数量：10只。

- 有效容积：360L。

- 水耗量(L/循环)：≦18，水量可调节，可选择占空比，可降低机器用水量和提高清洗效果。

- 清洗量(中型手术包)： 14-16台中型手术包。

- 加热方式：内置电加热式。

- 消毒温度:达到93度10分钟的BGA消毒水平B级。

- 机体材质：SUS304不锈钢   舱体材质：SUS316镜面耐酸不锈钢。

- 噪音：＜60dBa。

- 进水压力：0.03-0.8mpa，可实时智能判断机器进水压力大小，提醒用户调整水压。

- 工作流程：预备清洗，温水清洗，温水漂洗，高温消毒（或化学消毒），上油处理，执风干燥等行程。

- 普通器械清洗干燥的标准工作流程时间：＜50Min. （清洗时间根据需求也可自行调节）。

- 控制方式：控制方式为PLC机（电脑人性化）控制，工业级计算机，功能更强大，性能更稳定，可实现远程扩充，大液晶触摸屏操作显示。

- 清洗程序控制及时间：5套固定程序和5套可编辑程序（其中必须包含专门针对阳性病人用过器械的专用清洗程序）；清洗时间也可自行调节，15min～75min。

- 密码保护功能：设备使用3级密码保护，系统密码，操作密码，调试密码；可有效地防止无关人员操作。

- 清洗喷射水流压力保证：清洗架与主机对接口紧密配合，有辅助压紧装置，保证喷射水流压力。

- 采用耐温高达120℃，允许介质中悬浮颗粒的最大直径为 20mm的高级进口循环泵,每分钟可以达到800升。喷淋水量大、稳定、无噪音、寿命长。安装有三个计量泵，可以实现多酶清洗剂、上油剂、消毒剂的自动精确计量、添加。

- 具有高效排水系统，节约清洗等待时间。

- 具有干燥时进风控制装置，可调节进风的大小和级别。

- 具有两套温控系统，有效测量、控制进风口温度，可以低温烘干非耐温器械，防止低温器械因干燥温度过高而发生损坏。

- 特设打印功能：针式微型打印机，记录清洗过程，长久保存。

- 整机控制系统设有安全自检提示，运行故障自动智能诊断提示，保证了设备和清洗器械的安全可靠。