# 倒置荧光显微镜技术参数

用途：可观察细胞培养，用于研究工作。

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1  研究级倒置显微镜

2.1.1  显微镜镜体，优先选择U型光路

2.1.1.1  物镜转换器：6孔式物镜转换器

2.1.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm

2.1.2  透射光照明装置

2.1.2.1  100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调

2.1.3  聚光镜：超长工作距离聚光镜：4孔转盘，孔径光阑可调，N.A.0.3 W.D.73mm

2.1.4  物镜

2.1.4.1  万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.0.13, W.D. 17.0mm）

2.1.4.2  平场消色差相差物镜10X（N.A.0.25, W.D. 10mm）

2.1.4.3  长工作距离消色差相差物镜20X（N.A.0.40, W.D. 3.2mm）

2.1.4.4  长工作距离消色差相差物镜40X（N.A.0.55, W.D. 2.2mm）

2.1.5  反射荧光系统

*2.1.5.1  荧光滤色镜盒：备有可装入8个滤色镜立体镜套的转盘式滤色镜盒

2.1.5.2  荧光激发块：蓝色（B）、绿色（G）、紫外（U）

2.1.5.3  光源：备有带聚光透镜和超高压汞灯变压器的100W超高压汞灯

2.2  高分辨率显微专用数码相机

*2.2.1  像素：≥1728万像素

2.2.2  制冷系统：低于环境温度10度

*2.2.3  测光方式：可达0.1%

2.2.4  图像采集速度：≥15 幅/秒（1360 X 1024）

2.2.5  提供2x2、4x4的像素混合模式（binning）

2.2.6  图像传输速度：3秒（最高分辨率）

注：*表示为重要的必须满足指标