# 术中神经监护仪技术参数

- 主机

  - 通道数量：      4通道，可任意单独选择或同时选择

  - #頻道控制键：	   高清显示触摸屏，有调节旋钮

  - 屏幕：          触摸屏及蓝色背景显示，肌电图和肌电信号值显示在同一屏幕上，更加直观清楚

- 软件

  - #图示化提示：    以直观的图片形式清晰指示系统连接步骤，明确肌肉刺

激电极安放位置及患者界面盒连接顺序

  - 自检功能：	   自动检测功能，以“√”和“X”符号明确标识系统连接

成功与否

  - 声音提示：      刺激探针接触神经有清晰提示音，使用持续刺激电

极时如神经受损有报警提示音

  - 软件更新：      厂家负责更新系统软件，无需更换硬件

- 记录电极（可选配以下耗材）

  - 皮下记录类型：  成对的针式皮下电极，确保同一电极插入监测神经支配

的相应肌肉群

  - *神经监护气管插管：同厂生产声带记录电极一体化神经监护专用气管插

管，插管表面平滑，与同厂神经监护主机连接，确

保信稳定同时保护声带不受医源性损伤

  - *持续刺激电极：APS（自动周期性刺激电极），放置在迷走神经，

用于术中持续监测神经功能

  - *涂层表面神经监护气管插管：电极采用导电银胶材质，平滑表面可360°

全方位覆盖插管表面，是目前市场上唯一的360°神

经监测气管插管。与同厂神经监护主机连接，确保信

号稳定同时保护声带不受医源性损伤

  - *刺激探头：与术中神经监护仪配套使用，在手术中刺激神经，以此判断神经功

能是否完整。

- 阻抗测量

  - 控制：          自动“检查电极”特性

  - 测量范围：      0-200千欧姆±20％或±100欧姆

- 假象检出和排斥

  - 假象排除：      自动通过中性组织中的参考电极检出，排除假信号

  - 抗干扰电夹：    增强了抗干扰能力，自动测量电凝和电刀的输出，1个

静音接口，方便操作

  - ESU干扰：       自动监测并静音

  - 失真检测功能：  可区分失真信号和肌电图信号，同时过滤了大多数的失真信号，减少噪音

- 显示/触摸屏

  - 垂直显示：        20,100,500.1000，2000，10000,50000和100000µV

  - 事件俘获：        俘获模式开关，触键指示，可以将所需的EMG信号固定在屏幕上便于分析，直到下一个信号被捕捉

  - 时间显示：        25ms,50ms,100ms 和20s

  - 显示屏旋钮 ：      三个旋钮用于调节刺激量和音量

  - #屏幕显示：        三种用户界面模式：设置，监控和报告

- 刺激电极：

  - 刺激类型：  	恒定电流

  - 刺激频率：   可选择,1,4,7,10Hz

  - 刺激范围：   0-30mA

  - 刺激控制：   数字控制，范围可逐级调节0.01, 0.05, 0.1, 0.5,5.0mA

  - 刺激调节：  	带刻度的触摸屏控制，并有指定电流和输送电流显示

  - 刺激测量：  	在刺激范围内±0.02mA

  - 持续时间：	可选择，50,100,150,200,250uS

  - 内置保险丝： 32mA,F型，250V 5x20 mm

  - 刺激探头：	有普通刺激探头和球形头端手柄可调节刺激探头两种可选择

- 界面盒

8.1 .     四导病人界面盒：与神经监护气管插管及主机连接，确保肌电信号传输与反馈

- 音頻输出

  - 音量预设：   开机预设音量默认值和低音量限制值

  - 转换器：     内置≥30 x 10 英寸扬声器

- 打印输出/ 数据输出

  - USB接口：    ≥ 2个

  - 输出类型：    可以选择图像或文本两种数据输出的格式

  - 报告类型：    有三种类型的报告,并有报告向导

- 视頻输出：

  - 接口：XVGA 兼容，≥1024 X768分辨率

  - 连接：15-pin HD

- 技术支持与售后

  - 技术支持：  厂家提供技术支持，在国内有固定培训基地，提供系统培训

  - 国内维修中心：厂家在国内设有维修中心，确保售后快速维修服务