全自动血型分析仪技术参数

1.检测原理：红细胞凝集法。
2.检测项目：ABO正反定型；Rh（D）定型。

3.检测报告时间：检测ABO(正反)+ RhD：大于等于170个样本/小时。

4.准确率：准确性达到100%；无法判读率（NTD）:≤0.3%。

5.样品位要求：样本管不少于200份样品位，可连续追加；样本随来随做；可应用原始采血管;

6.试剂位要求：试剂位不少于24位，可连续追加。

7.孵育位要求：孵育位不少于15位，包括多个常温孵育位和高温孵育位；所有孵育位需密闭遮光。

8.移液系统要求：使用微量注射器吸取与加样；凝血检测功能及防堵设计；液面（LLD）探测；针冲洗功能；独立试剂臂和样本臂，安全可靠。

9.样本红细胞自动原位稀释，无需另外配置稀释位及板材。

10.离心系统要求：离心系统具备旋转.摇动和自动配平功能等。

11.判读系统要求：判读方式为2台高分辩彩色CCD判读系统。

12.洗板系统具备微孔板和板条自动洗涤模式，8通道，洗板可编程。

13.试剂和质控品要求：提供原厂试剂和质控品。抗A及抗B血型定型试剂(单克隆抗体)含有来自鼠杂交瘤细胞系的IgM单克隆抗体,效价>64。免费提供至少两个水平的质控品。

14.数据传输:能按工作实际要求和实验室LIS系统连接。

15.对检测的全过程实时监控，具有报警功能/自我诊断功能。

16.仪器使用期间免费进行维护及升级。

17.系统配置

1）电脑工作站：触摸屏监视器，双核处理器，80G以上硬盘；可扩充；存储量可无限存储数据及		图像资料；

2）微板洗涤器；

3）离心系统；

4）扫描和阅读器：内部微孔板条形码扫描仪；摄像机阅读系统:电荷耦合器件（CCD）摄像机；

5）加载和传送系统：微孔板加载塔，样品和试剂加载台；集成传感器连续监测微孔板；集成传感器连续检测传送系统；

6）移液系统：泵与液体管路；自动液面探测和凝血检测；软件控制双移液臂的碰撞极限；吸液和分送用精密注射器；

7）软件包：试验及报告系统软件包；血型定型检测试验等全套软件包。

18、工作条件

1）操作环境：15-30℃，非冷凝湿度20-80%：

2）电压频率：230V或115V,50-60Hz