输液泵技术参数

| 1.安全规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 |  |  |  | 规格 |  |
| 电击防护类型 |  |  |  | Ⅰ类，含内部电源供电的设备 |  |
| 电击防护程度 |  |  |  | BF型普通设备 |  |
| 进液防护等级 |  |  |  | IP42 |  |
| 工作模式 |  |  |  | 连续运行 |  |
| 移动等级 |  |  |  | 非便携式设备 |  |
| 2.环境规格 |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 规格 |  |  |  |
| 工作温度 |  | 10℃~30℃ |  |  |  |
| 工作湿度 |  | 30%~75% |  |  |  |
| 工作大气压力 |  | 860~1060hPa |  |  |  |
| 贮运温度 |  | -40~+55℃ |  |  |  |
| 贮运湿度 |  | ≦93%、无冷凝 |  |  |  |
| 贮运大气压力 |  | 500~1060hPa |  |  |  |
| 3.电气规格 |  |  |  |  |  |
| 电源电压 |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 规格 |  |  |  |
| 交流电压 |  | 220V±22V |  |  |  |
| 直流电压 |  | 9.6V±1.6V |  |  |  |
| 频率 |  | 50Hz±1Hz |  |  |  |
| 电池 |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 规格 |  |  |  |
| 电池数量 |  | 1个 |  |  |  |
| 电池类型 |  | 镍氢蓄电池 |  |  |  |
| 最大功率与使用时间 |  | ≦20VA，充满电后在30ml/h可连续工作3小时以上 |  |  |  |
| 充电时间 |  | 电池连续充电时间不小于8小时 |  |  |  |
| 4.硬件规格 |  |  |  |  |  |
| 整机 |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 规格 |  |  |  |
| 整机尺寸 |  | 160×126×215mm（长×宽×高） |  |  |  |
| 重量（不含电源线） |  | ≈3.0kg |  |  |  |
| 液晶显示屏 |  |  |  |  |  |
| 类型 |  | 彩色LCD |  |  |  |
| 尺寸 |  | 4.2英寸 |  |  |  |
| LED指示灯 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  | 3个 |  |  |  |
| 保险管 |  |  |  |  |  |
| 规格 |  | Φ5×20mm 2A |  |  |  |
| 接口 |  |  |  |  |  |
| 交流电源接口 |  | 1个 |  |  |  |
| 5.基本参数 |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 规格 |  |  |  |
| 输液速度范围 |  | 1~1100ml/h |  |  |  |
| 预置输液量范围 |  | 1~9999ml |  |  |  |
| 增量 |  | <1000 ml/h 为0.1ml；≥1000ml/h为1ml |  |  |  |
| 输液模式选择 |  | 速度模式、时间模式、体重模式 |  |  |  |
| 毫升/小时模式 |  | 流速：1ml/h~1100ml/h |  |  |  |
| 时间模式 |  | 时间：1~99小时59分钟；预置量： 1~9999ml |  |  |  |
| 滴/分模式 |  | 流速：1~366滴/分；预置量： 1~9999ml |  |  |  |
| KVO |  | 4ml/h |  |  |  |
| 快排/快输流速 |  | 700ml/h |  |  |  |
| 输液精度 |  | ±5% |  |  |  |
| 显示信息 |  | 输液速度、预置量、累计量、电池容量、交流电源连接指示、输液器品牌、实时压力显示、输液状态指示等。 |  |  |  |
| 报警信息 |  | 输完、KVO、无操作、阻塞、气泡、开门、欠压、速度异常、滴数异常等。 |  |  |  |
| 气泡测量 |  | 当气泡探头测到气体体积超过40ul时，泵才发出报警 |  |  |  |
| 输液压力 |  | 可产生最大压力为1860kPa，阻塞报警压力阈值范围60~180kPa。 |  |  |  |
| 6、阻塞发生后，泵发出报警的时间和压力值 |  |  |  |  |  |
| 流速 | 阻塞值（MPa） |  | 报警响应时间（小时/分/秒） |  | Bolus（g） |
| 1ml/h | ≦0.08 |  | ≦1/15/0 |  | ≦0.94 |
| 25 ml/h | ≦0.08 |  | ≦0/2/23 |  | ≦0.87 |
| 1100 ml/h | ≦0.08 |  | ≦0/0/5 |  | ≦0.56 |

注射泵技术参数

| 1.安全规格 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 |  |  |  | 规格 |  |  |
| 中国国家食品药品监督管理局分类 |  |  |  | Ⅱ |  |  |
| 电击防护类型 |  |  |  | Ⅱ类，含内部电源供电的设备 |  |  |
| 电击防护程度 |  |  |  | BF型无除颤放电效应防护的应用部分 |  |  |
| 进液防护等级 |  |  |  | IP44 |  |  |
| 工作模式 |  |  |  | 连续运行 |  |  |
| 移动等级 |  |  |  | 可携带式设备 |  |  |
| 2.环境规格 |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 规格 |  |  |  |  |
| 工作温度 |  | 5℃~40℃ |  |  |  |  |
| 工作湿度 |  | 不大于80% |  |  |  |  |
| 工作大气压力 |  | 860hPa~1060hPa |  |  |  |  |
| 贮运温度 |  | -40~+55℃ |  |  |  |  |
| 贮运湿度 |  | ≤95%、非冷凝 |  |  |  |  |
| 贮运大气压力 |  | 500~1060hPa |  |  |  |  |
| 储藏条件说明 |  | 无腐蚀性气体和通风良好的室内 |  |  |  |  |
| 3.电源规格 |  |  |  |  |  |  |
| 交流电源 |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 规格 |  |  |  |  |
| 输入电压 |  | 100~240V |  |  |  |  |
| 输入电流 |  | 0.12~0.3A |  |  |  |  |
| 频率 |  | 50/60Hz |  |  |  |  |
| 电池 |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 规格 |  |  |  |  |
| 电池数量 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 电池类型 |  | 充电电池 |  |  |  |  |
| 标称电池电压 |  | DC7.4V |  |  |  |  |
| 电池容量 |  | 1600mAh |  |  |  |  |
| 最大功率与使用时间 |  | 25VA，充满电后可以连续运行4小时以上 |  |  |  |  |
| 充电时间 |  | 当注射泵连接到交流电源并开机时，电池可以自动充电（充满电需8~14小时） |  |  |  |  |
| 4.硬件规格 |  |  |  |  |  |  |
| 整机 |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 规格 |  |  |  |  |
| 整机尺寸 |  | 340×200×150mm（长×宽×高） |  |  |  |  |
| 重量（不含电源线） |  | ≈2100g |  |  |  |  |
| 液晶显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  | 彩色LCD |  |  |  |  |
| 尺寸 |  | 66mm×50mm |  |  |  |  |
| LED指示灯 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 |  | 9个 |  |  |  |  |
| 保险丝 |  |  |  |  |  |  |
| 耐压、耐流值 |  | T 2A 250V~ |  |  |  |  |
| 交流电源接口 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 5.基本参数 |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 规格 |  |  |  |  |
| 产品型号 |  | WGS-1011 |  |  |  |  |
| 最大注射速度 |  | 1500ml/h（不同注射器有其不同的最高流速） |  |  |  |  |
| 注射速度范围 |  | 5ml注射器0.1~100ml/h 10ml注射器0.1~200ml/h 20ml注射器0.1~400ml/h 30ml注射器0.1~600ml/h 50ml注射器0.1~1500ml/h |  |  |  |  |
| 注射精度 |  | ±2% |  |  |  |  |
| 增量 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 快速注射速度 |  | 5ml注射器100ml/h 10ml注射器200ml/h 20ml注射器400ml/h 30ml注射器600ml/h 50ml注射器1500ml/h |  |  |  |  |
| 注射模式选择 |  | 1、速度模式；2、时间模式；3、体重模式 |  |  |  |  |
| 速度模式 |  | 速度：0.1~1500.0ml/h（最大值由注射器规格决定） 预置量：0.0~9999.9ml |  |  |  |  |
| 时间模式 |  | 时间：1~2000min；液量：0.1~9999.9ml |  |  |  |  |
| 体重模式 |  | 体重：0.1~300.0kg 药量：0.1~999.9mg 液量：0.1~999.9ml 剂量：0.1~1500.0（受单位、药量、液量、体重及各注射器限制） 单位：mg/kg/h、ug/kg/min |  |  |  |  |
| KVO速度 |  | 可调范围：0.0~5.0ml/h（运行阻塞后进入KVO流速），不需要KVO时可以设置为0取消KVO功能 |  |  |  |  |
| 注射压力 |  | 可产生最大压力为300kPa，阻塞报警压力阈值范围40~160kPa，压力阈值最小时以5ml/h速度注射，触发阻塞报警最长时间为10分钟。 |  |  |  |  |
| 预置注射量范围 |  | 0.0~9999.9ml |  |  |  |  |
| 定时范围 |  | 1~2000min |  |  |  |  |
| 累计注射量显示 |  | 0.1~9999.9ml |  |  |  |  |
| 快速注射精度 |  | ±3% |  |  |  |  |
| 显示及指示信息 |  | 注射速度、累计量、注射器规格、电池容量、床位号、AC电源连接指示、运行指示等。 |  |  |  |  |
| 状态指示 |  | 运行、停止、注射、快进、KVO（KVO流速设置为0时，阻塞报警后无KVO显示） |  |  |  |  |
| 报警功能 |  | 接近、完成、阻塞、脱落、电压低、异常1、异常2、异常3、遗忘。 |  |  |  |  |
| 6.阻塞报警压强、最长延时报警时间和可能注入的大剂量容积参考表 |  |  |  |  |  |  |
| 基准阻塞值 （Kpa） | 流速 （ml/h） |  | 实测压强值 （Kpa） |  | 报警时间 （Min） | 大剂量容积 （ml） |
| 40（低） | 5ml |  | 38.13±10 |  | 00:07:11 | 0.52 |
|  | 100ml |  | 32.93±10 |  | 00:00:22 | 0.84 |
|  | 500ml |  | 45.47±10 |  | 00:00:08 | 1.13 |
| 100（中） | 5ml |  | 105.0±20 |  | 00:08:09 | 1.59 |
|  | 100ml |  | 104.9±20 |  | 00:00:41 | 2.37 |
|  | 500ml |  | 102.0±20 |  | 00:00:18 | 2.39 |
| 160（高） | 5ml |  | 155.3±30 |  | 00:14:13 | 2.02 |
|  | 100ml |  | 156.4±30 |  | 00:00:45 | 2.23 |
|  | 500ml |  | 157.2±30 |  | 00:00:27 | 3.37 |