碘治疗病房固定式剂量监测系统技术参数

“碘治疗病房固定式剂量监测系统”参数要求：

1. 探头：1）探头上有开关控制其是否工作；2）能声音报警，可以每个探头单独设置报警值；3）能够实时数字显示剂量率。

2. 探头数量：16个，位置如下：

- 病房厅1个

- 注射室1个

- 源库1个

- 3个SPECT机房及操作室各1个，共6个

- 预约室1个

- 治疗室1个

- 值班室1个

- 报告室1个

- 大厅1个

- 西侧2个搭建房间各1个，共2个

3.主机：1）能够实时数字显示各探头的剂量率，2）带电脑，可储存10年内的剂量率及累计剂量数据，可调用10年内任何时间的数据，剂量率数据能显示曲线。

4.各探头按照要求安装到指定位置。