# 倒置相差显微镜

用途：普通活细胞观察及荧光标记的观察。

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1  倒置相差显微镜

#2.1.1  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≥国际标准50mm。

2.1.2  调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥30mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。

2.1.3  观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22

2.1.4  照明装置：高性能LED光源

2.1.5  物镜：

2.1.5.1  相差物镜4X 
2.1.5.2  相差物镜10X 
2.1.5.3  长工作距离相差物镜20X 
2.1.5.4  长工作距离相差物镜40X

2.1.6  载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=100mm，Y=70mm。

2.1.7  目镜：10×，视场直径为22

2.1.8  备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3

2.1.9  相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板

*2.1.10  荧光系统：带通U、带通B、带通G、激发块；LED高亮度长寿命光源，寿命大于20000小时，

#2.1.11 成像采集系统：500万彩色成像系统，制冷型，配置驱动及分析软件；

2.1.12 系统工作站：品牌电脑，WINDOWS10系统等，独立显卡，500G内存，27寸显示器，UIS3.0接口；

- 基本配置：

3.1  倒置相差显微镜主机                   1套

3.2  落射照明系统                         1套

3.3  荧光系统                             1套

3.4  相差物镜4X、10X、20X、40X          1套

3.5  成像系统                             1套

3.6  必配的附件、配件、专用工具、消耗品等

- 可选择的附件、配件及消耗品

增加100X物镜，无荧光镜油；

- 技术资料

5.1  详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书

- 技术服务和培训

6.1  卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

- 质量保证

测试验收合格后3年

- 订购总数量

1台

- 交货地点

北京

10．交货日期

合同签约后60天内

注：*表示为重要的必须满足指标