平板探测器技术需求

| 序号 | 系统配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平板探测器 | 1 |

| 编号 | 条目 | 招标规格 | 招标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 阵列 |  |  |
| 1.1.1 | 探头类型 | 平板电离室探头 |  |
| 1.1.2 | ★探头数量 | > 250 |  |
| 1.1.3 | ★探头分布区域大小 | ≥30x30 cm2 |  |
| 1.1.4 | 探头最小间距 | ≤5 mm |  |
| 1.1.5 | ★探头有效体积 | ≤ 0.046cm3 |  |
| 1.1.6 | 探头灵敏度 | ≥1.4 nC/Gy |  |
| 1.1.7 | 探测器宽度 | 2.9mm |  |
| 1.2 | 建成区 |  |  |
| 1.2.1 | 材料 | 丙烯酸 |  |
| 1.2.2 | 表面建成 | 0.9 cm水等效材料 |  |
| 1.2.3 | 反向散射建成 | 2.3 cm水等效材料 |  |
| 1.3 | 适用能量范围 |  |  |
| 1.3.1 | 光子 | Co-60 - 25 MV |  |
| 1.3.2 | 电子线 | 4 MeV – 25 MeV |  |
| 1.4 | 能量测量 |  |  |
| 1.4.1 | 电子束 | 支持电子束能量测量 |  |
| 1.4.2 | 光子束 | 支持光子束能量测量 |  |
| 1.5 | 电器元件 |  |  |
| 1.5.1 | 联接 | RS232 和 USB 串口联接 |  |
| 1.5.2 | 电源/数据线 | ≥25米 |  |
| 1.5.3 | 电源 | 100-240 VAC, 50-60 Hz. |  |
| 2、软件 |  |  |  |
| 2.1 | 规格 |  |  |
| 2.1.1 | 应用程序 | 可检测加速器常规QA |  |
| 2.1.2 | 测量模式 | 实时测量 |  |
| 2.1.3 | 数据分析 | 加速器线束稳定性、线束调试和测量、电子线能量测量、准直器和机架旋转重力下垂、灯光野照射野一致性、平坦度和对称性、西门子VW和瓦里安EDW测试和验证、线束初始特征校验（小MU照射野QA）、准直器到位精度、TPS验证 |  |
| 2.1.4 | 数据比较模式 | 可同时分析比较至少15个图形数据 |  |
| 2.2 | 基本功能 |  |  |
| 2.2.1* | 阵列标定方式 | 软件向导协助用户自行完成探头相对灵敏度标定 |  |
| 2.2.2 | 绝对剂量标定 | 软件向导提供帮助，可在1分钟内完成 |  |
| 2.2.3 | 打印 | 用户可自选打印内容和打印模式 |  |
| 2.3 | 显示 |  |  |
| 2.3.1 | 数据读取 | 可显示及读取图形、每个探测器的绝对剂量值及所有原始数据，包括标定因子，原始测量计数和剂量数据 |  |
| 2.3.2 | 感兴趣区选择 | 可放大任意区域 |  |
| 2.4 | 高级功能 |  |  |
| 2.4.1 | 电影模式实时回放 | 1、图形、射线调整 2、射线数据和时间比较：总剂量、剂量率、 剂量、脉冲，脉冲、秒和点对称 |  |
| 2.4.2 | 数据输入 | 可输入水箱测量数据和TPS数据 |  |
| 2.4.3 | 优势应用 | 可进行射线稳定性、实时调机、诊断、瞄准器QA测量以及射线随机架旋转的变化 |  |
| 2.4.4 | 旋转测量 | 配机头插件可挂在机头随机架旋转测量。 |  |
| 2.4.5 | 测量结果拼接 | 可将两次测量图形进行拼接，得到大野测量结果。 |  |
| 3 | 数据存储 |  |  |
| 3.1 | 工作站 | 高性能工作站一台 |  |
| 4 | 安装培训、保修 |  |  |
| 4.1 | 安装培训 | 原厂物理师负责产品的安装、培训工作 |  |
| 4.2 | 升级 | 软件同版本终生免费升级 |  |
| 4.3 | 保修 | 三年硬件保修 |  |
| 4.4 | *基本要求 | 维修期间需提供同型号备用阵列 |  |
| 4.5 | *基本要求 | 永久免费提供阵列校准服务 |  |