核医学科SPECT/CT系统保修服务需求

保修服务要能提供

- 服务工时: 无限时

- 保修涵盖所有备件，投标方做不同涵盖范围的投标方案

- 开机率：保证不低于95%

- 安全升级

- 系统软件升级

- 质量保证

- 安全检查

- 技术电话支持：24X7 (全年365日，每日24小时)

- 远程服务

- 预防性保养：每个季度一次，满足使用科室需求 。由投标方来做投标方案

- 预防性保养耗材

- 巡检：每年至少2次,检查设备工作状态及安全性。

- 至少每半年对设备进行一次性能检测（可以在预防性保养或巡检中完成），性能检测SPECT部分满足WS523-2019中稳定性检测及北京市核医学质量控制和改进中心的要求，CT部分满足WS519-2019中的稳定性检测要求。SPECT部分至少包括：

  - 固有均匀性

  - 固有空间分辨力（可以用四象限铅栅或平行狭缝铅栅完成）

  - 固有空间线性（可以用四象限铅栅或平行狭缝铅栅完成）

  - 系统平面灵敏度

  - 固有最大计数率

  - 旋转中心漂移

  - SPECT/CT融合精度

- 保修响应时间：4小时之内

- 科室提出的使用方面的需求