台式低速冷冻离心机

用途： 主要用于DNA，蛋白等生物活性物质离心分离。专为低到中等通量临床或细胞培养实验室而设计。体积小巧，适用于每个工作台。超静音运行，提高您工作环境的舒适性。6种转子可选，几乎可以离心所有类型的试管。

1  工作条件

1.1常规实验室,室温条件

2  主要技术指标

2.1 简洁紧凑，体积轻巧；

2.2 旋钮和数字显示；

2.3 在速度和相对离心力之间切换；

2.4 当顶盖几乎关闭时自动锁盖；

2.5 刹车时间短；

2.6 免维护无碳刷变频电机；

*2.7  缓慢启动和刹车的SOFT功能；；

2.8 最大转速：4,400 rpm，最大离心力(x g)：3,000；

2.9 最大通量4*100ml

2.9 转速可设置，从100 rpm到最高转速，增幅100 rpm；

2.10 计时器最长设置为99 min，也可选择连续模式；

  - 加速至最高转速的时间：≤ 26 秒；

  - 转速减速的时间：≤ 19 秒；

*2.14具备“At set rpm” 定时记速功能，可在达到设定转速后才开始倒数计时,这样离心更精确。

2.15温度控制范围:-9℃－40℃,  最高转速时，维持样品温度< 4℃

  - *专利的动态压缩机控制技术，降低振动，保护样品。我们压缩机技术先进，更小的压缩机实现更好的冷却效果。

  - 待机冷却功能,方便保存样

*2.16铝合金材质可以高温高压灭菌，生物安全性更高。特别适合于分子生物学实验室中如有PCR污染，高温高压灭菌防止离心交叉污染。

2.17 尺寸38*58*26（D，W，H）cm。体积小巧，适用于每个工作台。

3  配置：

3.1   主机	  1台

3.2 A-4-38水平转子1个，容量：4 x 100 ml ，最大转速：4,400 rpm, 最大离心力: 3,000 x g；

3.3 适配器 15/50ml锥形管适配器各2对；