牙科综合治疗台招标参数

一、设备配置要求：

(一)、医生位：

- 2根六孔高速手机光纤管线

- 1根低速电动马达线

- 1只医生位三用喷枪

- 托盘及托盘支架

- 1套内置进口超声洁牙机预置系统

- 医生位多功能控制面板

(二)、助手位：

- 1只助手位三用喷枪

- 1只强吸/1只弱吸

- 1套强弱吸系统

- 助手位多功能控制面板

- 1套内置进口光固化灯预置系统

(三)、其它配置：

- 1台进口病人椅

- 1台进口治疗台

- 1只手术灯

- 1个拨杆式多功能脚控开关

- 1套插拔式陶瓷漱口盆

- 1套内部蒸馏水系统

- 1把医生座椅

二、性能特点：

1、高品质冷光源卤素灯，亮度不低于22500LUX；

2、牙椅多关节头枕，可进行多种治疗体位的调整。

★3、牙椅采用连体式设计，全铝合金结构，椅背和椅座采用锥型设计，并可联动进行内导轨式运动补偿。

4、医生治疗台触摸式控制面板：可控制椅位、手机光纤、手术灯、观片灯、漱口水、冲痰盂、电马达正反转等多种功能；可设定并储存7套智能化程序椅位。

★5、助手位预留5个搁架，可大范围移动，触摸式控制面板具有2套智能记忆椅位程序，可控制冷、热漱口水，冲痰盂、观片灯等功能。

6、医生位配有不锈钢器械盘，尺寸≥30×38CM，可360°旋转，方便放置器械。

7、智能联动系统：手术灯自动开关，与椅位、漱口杯给水、冲痰盂智能联动。

8、观片灯为内置式设计，光源均匀。

★9、数字化电控技术，医生位控制面板可设定最大动态器械转速、洁牙机功率（最大功率从1-100%可调节），满足口腔不同部位的要求，提高效率。

★10、拨杆式多功能脚控开关（非踩踏式），仅拨动即可线性控制动态器械转速、洁牙机功率，并可控制椅位运动、漱口位、休止位、手机单喷气/无水操作、手术灯等功能；

11、高速手机带单喷气功能，脚控开关控制。

12、上拉式采用拉杆锁定功能或下挂式医生位治疗台采用微动开关控制

13、牙椅表面采用无缝设计，便于清洁。

14、医生治疗台有硅胶衬垫并可拆卸消毒。

★15、治疗机动器械管理具有延迟喷气，有防回吸功能，预防交叉感染；吸唾器头、吸唾器管路均可拆卸清洗消毒并可通过踏板控制吸唾器工作状态。

★16、拔插式陶瓷漱口盆，可在270度范围内旋转。

17、动态器械互锁：当1个动态器械工作时，其他动态器械被自动锁定；

机椅互锁：当动态器械工作时，椅位运动被自动锁定；

椅背和椅座下降过程中遇到阻力时，下降自动停止，避免意外伤害发生。

设备其他配置需求：

- 高速快接按压手机2套；

- 低速电动马达1支；

- 低速弯直手机各1支；

- 进口内置洁牙机1套；

- 进口内置光固化灯1套；

- 附德国迪珥空气压缩机（一拖二）1台