自动盖片机技术参数

设备要求：可对病理组织切片和细胞学切片进行自动封片和干燥处理，并可与染色机连接成为，染色封片一体自动工作站。

1、封片速度为420张组织切片/小时

2、每次封片为60张组织切片

﹡3、设有封片后的化学尾气的处理装置，可对≥240张的组织切片进行干燥处理，去除组织切片残留的二甲苯的有害气体,同时可进行连续封片工作,存储组织切片240张.

4、设有双套活性碳排风系统和尾气的外排系统，去除二甲苯废气,有干燥风扇.

5、封片盖玻片的种类：24×40mm  24×50mm  24×55mm  24×60 mm

要求使用国产耗材。

﹡6、可在操作面板上设备运行中，随时调整吐胶量范围：30～120μL、

可分设10档调整

﹡7、可在操作面板上设备运行中，随时调整封片速度8档次；

﹡8、可自动检测和监控封片剂的余量并发出警报提示

9、设有防止出胶口的凝胶保护装置。

10、设置要求封片程序9个程序

12、电压范围：中国地区220V可用范围内