|  |
| --- |
| 附件**采购需求表** |
| 采购需求 | (货物类请提供配置需求和技术要求，服务类请提供服务内容和具体要求)**主要配置**1.全高清数字摄像主机1.1摄像头： 高灵敏度摄像系统,分辨率1920x10801.2血管增强功能.提高摄像主机血管识别能力.手术中避免血管损伤,减少出血1.3支持U盘高清录像和拍照.保存格式为高清手术录像MPEG-4图像清晰度为1080 lines1.4 最高分辨率达到1200线1.5摄像头按键: 遥控功能 长按和短按摄像头按键功能不同，可通过菜单确立功能配置1.6图像输出：具有 HDMI 高清数字输出端口1.7摄像头配有调焦变焦功能可以14-36mm光学变焦，适合不同镜种及手术。1.8兼容腹腔镜，宫腔镜,关节镜，脑室镜,椎间孔镜,纤维软镜等多种镜种，通用性强，使用更加方便；2.**冷光源**2.1、300W氙灯冷光源，色温：6000K2.2、全电脑控制,带开机自检功能，液晶显示。2.3、可显示使用时间、次数等,主机各种连接及功能异常报警显示2.4、自带遮光板,无论任何情况,不连光纤不会发生光泄露2.5、自带滤光片,可滤除紫外光和红外光、输出亮度可调2.6、HTT结构导光纤维束，3M**3 医用监视器**3.1彩色液晶医用专业监视器 ≥ 26寸3.2纯数字输入DVI/HDMI接口.175度斜角不失真、可以调节亮度，对比度，信燥比3.3医用仪器车,五层医用仪器车**4 液体膨宫泵**4.1压力传感，容易设定4.2流量自动调节，能避免病人吸收过量膨宫液；4.3可设定病人与传感器高低数值，计算膨宫压力绝对准确；4.5流速0-500 ml/min,压力范围10-200 mm Hg,温度范围+10- +40℃4.6导管组件Silikon--耐高压加热处理**5 宫腔检查镜及手术器械**5.1超广角宫腔镜，30°，4mm 5.2连续灌流内鞘，5mm 5.3连续灌流外鞘，6.5mm 5.4软性按钮型电极， 5.5软性针型电极， 5.6半软性活检钳， 5.7半软性抓取钳， 5.8半软性剪刀， 1. **宫腔电切**

6.1电切用内鞘, 360度旋转, 6.2电切用外鞘（连续灌流）, 6.3标准闭孔器 6.4被动式电切手件，配4mm镜 6.5冲水口接头 6.6电切环，弯90度， 6.7电切环，直， 6.8电切刀，带角度， 6.9滚球电极， 6.10电切手件用高频导线, 3m  |