## 病理科
电动显微镜参数表
是否必选 | 招标技术文件指标编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值
| 1 | 工作条件
| 1.1 | 环境温度： | 15℃～30℃
| 1.2 | 相对湿度： | 5-65%
| 1.3 | 工作电压： | 90~230、50Hz
| 2 | 技术性能指标
| 2.1 | 机身： | 电动智能一体化机身，防震机座，稳定结构，可作明场观察，可扩展荧光、相差、暗场、偏光、DIC等观察
| 2..1.1 | 光学系统： | 无限远校正光学系统，齐焦距离小于等于50
★ | 2..1.2 | 物镜转盘： | 电动6位物镜转换器，物镜编码识别
| 2..1.3 | 调焦： | 调焦旋钮高度可调，调焦与X-Y调节全对称, 实现无疲劳操作
★ | 2..1.4 | 光源： | LED长寿命光源，连续使用寿命≥48000小时，节约更换灯泡成本及换灯泡的麻烦
★ | 2..1.5 | 光强调节： | 光强自动记忆，光强随物镜转换自动调节
★ | 2..1.6 | 物镜快速转换键： | 可任意设置两个常用物镜电动交替转换
★ | 2..2. | 载物台 | 超硬浅色镀陶瓷载物台，用户可自己将操作杆左右手更换
| 2..2.1 | 样夹： | 可单手操作样夹, 方便同时记录
| 2.3 | 观察镜筒： | 宽视野三目镜筒，能100%分光；FOV=25mm
★ | 2.4 | 聚光镜： | 电动聚光镜，顶镜随物镜转换自动弹进弹出；带与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记, 科勒照明，自动适配物镜
| 2.5 | 目镜 | 10X宽视野目镜，视野数为22mm；
| 2.6 | 物镜： | 平场半复消色差物镜：2.5X、4X、10X、20X、40X
| 3 | 相关服务
| 3.1 | 生产厂家提供免费的到最终用户所在地的安装、调试、培训等
| 3.2 | 生产厂为用户提供产品终身技术服务。接到产品出现故障报告后24小时内响应，5天内到现场履行维修服务义务。
| 3.3 | 保修期： | 提供3年的免费保修，保修期自验收签字之日起计。