医用超低温保存箱

招 标 要 求

一、功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、防疫站、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等

二、技术要求及配置：

2.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

2.2、样式：立式

2.3、有效容积=828L，标准装载量为600个2英寸冻存盒。

*2.4、外部尺寸：1145*980*1980mm。

*2.5、内部尺寸：870*716*1310mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板

2.6、净重/毛重（KG）： 380/410Kg

2.7、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

*2.8、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

*2.9、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

2.10、门：外门1个，可快速拆卸内门4个；可调节搁架，便于物体存放； “创新式”一体式门锁手把设计；紧凑式脚轮设计，灵活方便；内门手把：一体双料压铸成型，使用方便；

*2.11、外门四层内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小；

*2.12、隔热层：加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好，VIP厚度达25mm。

*2.13、创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保。

*2.14、进口SECOP压缩机，质量更可靠，EBM进口低噪音节能风机，提高系统安全性和可靠性；

*2.15、搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能；

*2.16、双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。

2.17、测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；

*2.18、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；

*2.19、可选配样本资源管理信息化系统；规范、便捷管理样本；

*2.20标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。

*2.21、25℃环温时，降温速度≤7小时

*2.22、25℃环温时，国家第三方权威结构认证单日耗电量12.0 kw.h/24h，同容积段世界第一。

*2.23、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。

*2.24、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险。

2.25、提供同类产品的省内用户名单。

三、售后服务及其他：

3.1 维修：

3.1.1 设备验收合格后整机保修三年，终身维修。

3.1.2 维修响应时间为24小时内到院排除故障。

3.2 培训：免费提供操作培训和维修培训。

四、安装及验收要求：

4.1安装地点：业主制定地点。

4.2安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成。

4.3安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。

4.4验收标准：应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。