12导联心电工作站参数要求

- 1.项目技术参数

| 心电采集器 | 序号 | 技术参数（数字化床旁心电图机） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 导联 | 12 |
|  | 2 | 采样速率 | 不小于1000Hz。 |
|  | 3 | 输入阻抗 | 不低于5MΩ。 |
|  | 4 | 输入回路电流 | 不大于0.1μA。 |
|  | 5 | 噪声 | 不超过15μVp-p。 |
|  | 6 | 共模抑制比 | 不低于89dB。 |
|  | 7 | 标准灵敏度 | 10mm/mV+5%。 |
|  | 8 | 灵敏度转换误差 | 由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%。 |
|  | 9 | 定标电压 | 1mV±5%。 |
|  | 10 | 耐极化电压 | 在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%。 |
|  | 11 | 幅频特性 | 1～60Hz。 |
|  | 18 | 时间常数 | 不小于3.2s。 |
|  | 13 | 工频干扰抑制器 | 抑制比不小于20dB。 |
|  | 14 | 走纸速度 | 在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过+5%。 |
|  | 15 | 滤波 | 肌电滤波；工频滤波；基线滤波 |
|  | 16 | ECG(常规心电图) | 18导联同步采集存贮；18导联屏幕显示、打印；18导联心电波形 自动测量、分析及数据打印。 |
|  | 17 | VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间心电向量图） | 采集并存贮X、Y、Z轴正交心电图及额面、横面、侧面心电向量图，自动分析各向量环的最大向量及心电轴等参数；显示和打印分析结果，含图形及数据。 |
|  | 18 | 心室晚电位（VLP） | 自动测量和分析晚电位波形、计算QRS波参数；心室晚电位时频和频域分析；显示和打印图像及数据。 |
|  | 19 | 心率变异(HRV) | R-R间期统计分析, HRV信号时间域统计, AR功率谱分析 |
|  | 20 | 病案管理 | 病人信息,能存贮ECG、VCG、VLP、HRV图形及数据。 |

项目功能

1. 可以提供心电图信息的存储服务，心电图的数据库管理服务。

2． 支持连接HIS、PACS、电子病历的接口服务。

3．支持提供所有检查心电图分析，报告诊断，报告打印。

★4. 具有起搏信号识别功能，特别是低电压起搏信号能有效识别。支持单腔、双腔等多种起搏分析技术。

5. 提供心电图处理测量功能，波形显示、电子标尺测量、新旧病历对比功能、幅值调整、单页多页显示、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、患者数据全数字导入导出功能，心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大、左右手接反修复等功能。

6. 多种显示方式导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式，支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于20种，并且支持12导波形叠加对比，复合波叠加对比，复合波分散对比。

★7.支持平行尺测量功能，对于间期倍数可进行快速测量，代替传统圆规直尺。

8. 自动诊断功能，自动分析系统的心电算法具有年龄特异性及性别特异性分析功能。

9.心电图分析功能

a)显示同步十二导心电图波形。

b)波形显示具有时间轴，精确定位心拍。

c)自动分析心率、PR间期、电轴等所有心电参数。

d)自动识别心拍。

e)支持高频滤波、低频滤波、工频滤波调整。

f)支持分页显示。

g)波形显示幅值自由调整。

h)心拍特征点手动微调功能。使分析结果更加精确。测量值异常显示。

10. 历史记录功能

支持心电图检查历史记录功能，同步显示历史记录下的所有检查记录。

11. 导联纠错

纠正肢体导联与胸导联接错修复功能。

12.波形自动生成心向量报告、高频心电、频谱心电

常规心电图数据，根据专业的算法生成心向量波形、高频心电、频谱心电、心率变异分析等，无需加做。

13. 波形颜色自由设置

心电图波形采集时的颜色，分析时波形颜色，底纹颜色，可自由设置，防止长时间分析造成的用眼疲劳。

14. 编写报告功能

医生可以自动诊断或手动报告编写心电报告。

15.提供丰富的报告诊断库，避免过多的键盘输入。支持心电图原始数据多次对比功能。模板库为设置开放式，用户可以自由设置负责常用诊断库、自定义诊断库的维护、系统用户与HIS用户的关联，科室等字典表的同步关联。

16. 提供心电特殊符号，辅助快速输入。

17. 图谱对比功能

支持心电图原始数据多次对比功能。对比模式下 ，支持导联电压、走纸速度、显示模式、波形放大、复合波等功能。

★18.冠心病定位技术：提供软件截图及定位原理文字说明。

★19. 心脏示意图功能：针对每条心电图诊断结论，提供相应大致病变位置心脏示意图。（提供软件截图证明）

20. 病例收藏功能。支持典型病例收藏功能，可进行公共收藏与个人收藏。

21. 病例随访功能。支持随访计划的制定，到时进行提醒

22.支持12导联同步心电图采集、分析功能，支持快速心电模式，无需输入患者信息快速进行心电检查。

23.支持12/15/16/18导联同步心电图采集、分析功能。

24.★支持采集平板与放大器采用蓝牙连接。（提供实际操作图片证明）

25.★支持VCG（空间向量心电图）功能。（提供医疗器械注册证说明）

26.★支持TVCG（时间心电向量图）功能。（提供医疗器械注册证说明）

27.★支持心室晚电位（VLP）功能。（提供医疗器械注册证说明）

28.★支持心率变异(HRV)功能。（提供医疗器械注册证说明）

29.心电图加做功能。

30.12导联+3导心向量采集功能

31.阿托品实验、心得安实验采集、报告功能

32.提供心电图处理测量功能，波形显示、电子标尺测量、新旧病历对比功能、幅值调整、单页多页显示、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、患者数据全数字导入导出功能，心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大、左右手接反修复等功能

33.多种显示方式导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式，支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于20种，并且支持18导波形叠加对比，复合波叠加对比，复合波分散对比。

34.自动诊断功能。自动分析系统的心电算法具有年龄特异性及性别特异性分析功能。

35.强大的心电图分析功能

  - 显示同步十二导心电图波形。

  - 波形显示具有时间轴，精确定位心拍。

  - 自动分析心率、PR间期、电轴等所有心电参数。

  - 自动识别心拍。

  - 支持高频滤波、低频滤波、工频滤波调整。

  - 支持分页显示。

  - 波形显示幅值自由调整。

  - 心拍特征点手动微调功能。使分析结果更加精确。测量值异常显示。

36.历史记录功能

支持心电图检查历史记录功能，同步显示历史记录下的所有检查记录。

37.导联纠错

纠正肢体导联与胸导联接错修复功能。

38.波形自动生成心向量报告、高频心电、频谱心电

常规心电图数据，根据专业的算法生成心向量波形、高频心电、频谱心电、心率变异分析等，无需加做。