DSA高压注射器参数表

| 型号 | DSA高压注射器 |
| --- | --- |
| 注射速度 | 0.1ml/s～50.0ml/s的范围内连续可调；0.1ml/s≤X≤10.0ml/s： 步长为0.1ml/s； 10ml/s＜X≤50.0ml/s： 步长为1ml/s |
| 注射压强 | 100~1200Psi |
| 针筒数 | 单针筒 |
| 针筒规格 | 150mL高压注射器针筒 |
| 注射剂量 | 0.1ml~针筒容量 |
| 多阶段注射 | 1~8阶段 |
| 预案存储量 | 120套 |
| 上升时间 | 0.1~9.9s ,步长0.1s，可调。 |
| 延时 | 注射延时或者扫描延时，0~600s,步长1s,可调。 |
| 手闸与脚闸控制注射 | 控制注射、暂停、继续注射。 |
| 急停开关 | 机身含有红色紧急开关按钮 。 |
| 系统自检 | 系统开机，设备进行自动检测系统故障 。 |
| 联机功能 | 控制注射延时或者扫描延时。 |
| 自动吸药 | 可设置自动吸药的剂量与速率。 |
| 自动排空气 | 可设置自动排空气的速率与剂量。 |
| 试注射 | 可设置试注射速率与剂量。 |
| 压力超限提示 | 实际压力超过限制压力，系统声光报警并停止注射。 |
| 压力曲线图 | 注射过程中实时显示实时压力曲线图 |
| 注射机头角度 | 强制注射造影剂时机头向下45度，防止空气柱塞 。 |
| 暂停时间 | 0~600s,可调。 |
| Hold | 大于40Min |
| 控制台 | 12.1寸彩色触摸屏 |
| 注射时间显示 | 实时显示 |
| 注射剂量显示 | 实时显示造影剂已注剂量 |
| 紧急开关 | 机身含有红色紧急开关按钮 |
| 移动脚轮 | 配4个脚轮，可移动 |
| 工作电源 | 单相AC 220V±10%， 50±1Hz |
| 运行环境 | 温度：+5℃ ~ +40℃ 相对湿度：≤93% |
| 安全功能 | - “直接压力传感器”，实时检测注射压力，在压力异常时及时自动报警停机，有效减少药液注射渗漏造成的肿胀 - 注射同步监测，提供第二级安全保护，在注射堵塞时报警停机 - “排气确认”保护，确保先排气后注射 - “试注射”功能 - 软、硬“停止”按钮方便中断注射 - 故障声光报警 - 主机具有急停按钮 - 机头防漏液设计，防止液体进入机头内部造成损坏 - 注射压力曲线图实时显示在注射过程中 |
| 关键部件 | - 精选国际一流品牌电机等关键部件 - 最新32位处理器，提供强大的实时程序控制能力 |
| 注射功能 | - 扫描延迟：0-600s - 注射延迟：0-600s - 最多可存储120套注射程序，随时调用修改 - 机尾具有手动旋钮，提供手动推注功能 - 程序提供一键到底、一键回退初始位、自动吸液等自动操作功能 - 压力单位可在Psi或MPa之间切换 |
| 控制盒 | - 12.1”工业级触摸显示器 - 真彩宽屏液晶触摸屏，图形化人机界面 |
| 其他 | - 注射器头可旋转定位，方便针筒安装、吸药、排气、注射等各种操作 - 具有大扶手、大滑轮，方便机器移动和固定 - 机头尾部LED与触摸屏LED指示灯可发光，直观反映备妥、注射、报警状态 |
| 标准配置 | 注射器主机、文件包、线缆包（联机线缆、电源线） |