流式细胞仪技术指标

- 工作条件：

1.1电源：电压 100-240V，电流10A，功率150-250W；

1.2环境温度：15 - 30 ℃；

1.3环境湿度：15% - 80%，无冷凝。

- 设备用途：

2.1在短时间内检测大量细胞，对同一个细胞进行多参数定量分析，不仅可以测量细胞大小、内部颗粒的性状，还可以检测细胞表面和胞浆及胞核内抗原、细胞内核酸含量等性能指标。用于生物学研究，包括但不限于细胞增殖、细胞周期分析、细胞凋亡、DNA 分析和免疫多色分析等研究工作；

2.2进行微颗粒、纳米颗粒和微生物等研究，尤其是针对大小在30-150nm外泌体的研究；

- 技术规格：

3.1光学系统

*3.1.1主机配置2根不同波长的固态激光器，包括：488nm、638nm±5nm

*3.1.2主机必须可同时激发和检测≥6个荧光参数，以及前向散射光和侧向散射光两个参数；

3.1.3激光器功率：488nm≥50mW、638nm≥50mW；

#3.1.4流动室数值孔径≥1.3 NA；

*3.1.5采用光纤传导的雪崩二极管检测器阵列（APD）；

3.2分析系统

3.2.1支持多色荧光信号共同采集，15个参数时检测速度≥30,000事件/秒；

#3.2.2分析性能：侧向散射光分辨率（SSC）≤100nm；

#3.2.3荧光灵敏度：FITC≤30 MESF，PE≤10 MESF；

3.2.4电子系统：信号处理：≥20bit及100万道分辨率的全数字化系统；

3.3液路系统

3.3.1自动单管上样可使用流式管、1.5ml 和2.0ml EP管等；

3.3.2上样速度：具有10μL、30μL、60 μL/min三种固定流速，用户可自定义流速控制模式范围：10-240 μL/min，按照1 μL增量调节；

3.3.3无需微球的绝对计数功能，可快速经济的进行样本浓度测定;

3.4软件系统

3.4.1软件功能：软件支持中英文操作界面，安装无版权限制，可以任意次数安装；

3.4.2包含cytobank处理软件：同时可以产生旭日图、热图和剂量响应，还可进行viSNE、FlowSOM、SPADE和CITRUS等分析，数据云存储。

3.5 审计追踪

3.5.1 具有审计追踪功能软件：21 CFR Part 11，符合对电子记录和电子签名方面的规定和条例，并且具有白皮书。