**包埋机招标参数**

**一、工作条件：**

环境温度 5～35℃

相对湿度 50～80%

工作电压 220-240V，50/60Hz

**二、 技术性能指标**

1. 模块化设计，包埋热台与冷台放置顺序可更换
2. 中文触摸屏操作，用户可设定工作程序、工作时间、温度及时钟。可

设置休眠模式，假期预约启动功能。

1. 蜡缸容量≥5升，温度范围50-70℃
2. 热台温度范围50-70℃；组织存储槽温度范围50-70℃，可放置

不少于200个组织盒；模具存储槽温度范围50-70℃；冷点温度为-5℃；冷热

台均可以预约开启

1. 冷台工作温度为-10~-15℃，可放置不少于60个组织盒
2. 低压安全LED灯，照明亮度可调节
3. 工作台面为人体工程学设计，绝缘隔热使包埋工作更为舒适
4. 排蜡系统和排蜡阀设计保证热台、组织槽、熔蜡缸等处的熔蜡顺畅排

出；出蜡结束后无残余液体石蜡滴出；提供可移废蜡槽，便于清洁。容量缸有过滤功能，防止石蜡的杂质、絮状物堵塞管道，过滤装置易清洁。