SPECT质量控制模体要求

1.配置要求

1.1 通用型NEMA标准X方向SLIT铅栅模体及Y方向SLIT铅栅模体

1.2 NEMA标准持源器

1.3 NEMA标准SPECT数据分析软件

1.4 源支架及其附属配件：铅栅模体测试用源支架、水平仪、激光测距仪等。

1.5 配件：2ml、5ml、10ml、20ml、30ml标准西林瓶各20个，内径1mm的玻璃管100支

1.6.模体专用带轮便携箱

2.技术规格要求：

2.1软硬件符合NEMA NU1标准及国家标准GB18989-2013要求

2.2 SPECT SLIT铅栅模体：符合NEMA NU1标准及国家标准GB18989-2013要求。缝宽1mm，缝间距30mm，铅厚度为3mm；碳纤板覆盖，带提手，X及Y方向各一块。

2.3持源器：符合NEMA NU1标准及国家标准GB18989-2013要求。厚度≥3毫米铅，2米处照射野直径大于100厘米，激光灯指示照射野方位。

2.4配件：符合相关标准。

2.5 提供中文软硬件使用说明书。

核医学科

2017-11-8